| 包1：电子鼻咽喉镜及显像系统 |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1套 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：电子鼻咽喉镜广泛用于鼻咽喉部位各种疾病的诊断与治疗 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 主机 |
| 1.1 | 主机：数字高清主机，HDTV高清画质显示，DVI(1080P)视频输出 |
| #1.2 | 兼容性：能连接光学视管镜、纤维鼻咽喉镜，实现一机多用 |
| 1.3 | 信号输出：SD-SDI、HD-SDI等类似高清接口 |
| 1.4 | 特殊光成像功能 |
| 1.5 | 具备构造强调功能、放大功能、冻结功能快捷键 |
| 2 | 冷光源 |
| 2.1 | 灯泡：主灯及备用灯均为LED灯 |
| 3 | 高清检查电子鼻咽喉镜 |
| #3.2 | 视野角：视野角度≥110° |
| 3.3 | 管径：先端部外径≤3.9mm,插入部外径≤3.6mm |
| 3.4 | 快捷键：具有快捷按键，随时切换到特殊光、冻结、强调、放大等功能 |
| 4 | 纤维鼻咽喉镜 |
| #4.1 | 视野角度：≥85° |
| 4.2 | 视野方向：0°直视 |
| 4.3 | 景深≥5-50mm |
| 4.4 | 远端外径：≤4.9mm |
| 4.5 | 插入部外径：≤5mm |
| 4.6 | 弯曲角度：上≥130°，下≥130° |
| 4.7 | 管道内径：≥ 2.2mm |
| 5 | 摄像头1个 |
| #5.1 | 同品牌摄像头，能连接软质纤维喉镜和硬性耳镜、鼻镜、喉镜等光学试管镜 |
| 6 | 监视器：≥21寸 |
| 7 | 台车 |
| 8 | 同品牌测漏器 |
| 9 | 同品牌活检钳，活检钳直径≥1.8mm |
| 10 | 高清图文工作站1套：计算机1套、高清采集卡、软件1套、打印机1台 |
| （三） | 配置要求（至少包含以下内容）： 1、内窥镜图像处理装置（含光源） 数量：1台 2、摄像头 数量：1个 3、高清电子鼻咽喉镜 数量：1条 4、纤维鼻咽喉镜 数量：1条 5、医用监视器 数量：1台 6、台车 数量：1台 7、测漏器 数量：1个 8、活检钳 数量：2个 9、图文工作站 数量：1台 |
| （四） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （五） | 设备预期使用寿命：≥ 8 年，提供证明材料 |
| #（六） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （七） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后60天内 |

| 包2：硬镜及显像系统 |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1套 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：用于耳鼻喉科诊断及治疗 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 摄像主机 |
| 1.1 | 数字式全高清主机，可连接电子镜及光学镜 |
| #1.2 | 输出分辨率：≥1920X1080，逐行扫描 |
| 1.3 | 摄像头：带至少两个功能键，支持自定义功能。 |
| 1.4 | 输出接口，DVI≥2组，3G- SDI≥4组，USB3.0数据接口 |
| 1.5 | 自动和手动白平衡功能 |
| 1.6 | 一体化光学变焦，可接不同粗细的硬性内窥镜、纤维镜以及电子鼻咽喉镜 |
| 1.7 | 自动曝光亮度控制 |
| 1.8 | 自动补亮照明以及自动测光：术野边缘，特别是组织深部间隙自动补亮功能，使得整个视野都非常明亮，没有暗区。 |
| 1.9 | 具备手动多级亮度、多级清晰度、对焦模式等调节功能 |
| 1.10 | 主机支持保存3组以上的用户设置 |
| 1.11 | 配合LED光源实现自动调光功能 |
| 1.12 | 具有外置设备遥控接口，可控制打印或录制视频 |
| 1.13 | 主机自带电子荧光染色功能，实现对早期恶性病变诊断 |
| 1.14 | 支持录制病人嗓音数据或检查人员的评论 |
| 1.15 | 具有自动光圈控制 |
| 2 | 专业医用监视器屏幕尺寸≥27英寸，DVI及SDI接口，分辨率≥1920X1200 |
| 3 | 冷光源 |
| 3.1 | 灯泡为LED |
| 3.2 | 单个灯泡使用寿命≥1万小时 |
| 3.3 | 色温≥5800K |
| 3.4 | 工作模式：连续 |
| 3.5 | 提供备用灯泡 |
| 3.6 | 自感应保护功能，拔出光纤，自动切断灯泡电源 |
| 3.7 | 自动调光功能及记忆功能 |
| 4 | 导光束直径≥3.5mm，长度≥200CM |
| 5 | 台车 |
| 6 | 全高清图文工作站1套 |
| 7 | 国产硬镜：耳内窥镜0°2根，鼻内窥镜0°70°各1根，喉内窥镜70°90°各1根 |
| （三） | 配置要求（至少包含以下内容）： 1.摄像主机1台（含摄像头） 2.冷光源1台 3.医用监视器1台 4.导光束1条 5.医用台车1个 6全高清图文工作站 1套 7耳内窥镜0° 2根 8鼻内窥镜0°70°各1根 9喉内窥镜70°90°各1根 |
| （四） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （五） | 设备预期使用寿命：≥ 8 年，提供证明材料 |
| #（六） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （七） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后60天内 |

| 包3：纯音听阈测定 |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1套 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：用于人耳听阈情况和听力损失的诊断 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 主机显示屏：≥5.5英寸高清LED彩色屏 |
| 2 | 频率范围：气导：125Hz到8kHz（可选高频：8kHz到20kHz）、骨导：250到8kHz |
| 3 | 言语测听：单机和电脑均内置言语文件或实时言语测听 |
| 4 | 掩蔽声：窄带噪声、白噪声、言语噪声 |
| 5 | 自动掩蔽：系统自动控制掩蔽通道的开启及掩蔽强度的设置 |
| 6 | 具备给声键：缓解操作者的疲劳，坚固耐用 |
| 7 | 测试声强范围：气导 ≥-10-120 dB HL；骨导≥ -10-90 dB HL |
| 8 | 内置存储：听力计可独立存储≥900个患者信息或≥49000次测试结果 |
| 9 | 一台设备即可以单机操作，又可以连接电脑键盘操控，任意切换操作模式 |
| 10 | 打印：可直连A4彩色喷墨打印机打印，也可上传电脑打印 |
| 11 | 语言：单机使用和配备电脑使用支持中文操作 |
| 12 | 数据整合：可将同一患者的听力、眩晕等各项测试结果进行整合，进行患者数据管理，打印综合报告 |
| （三） | 配置要求（至少包含以下内容）： 1、主机1台 2、气导耳机1副 3、骨导耳机1副 4、应答开关或应答器1个 5、监听耳机1副 6、麦克风1个 7、工作站1台 8、打印机1台 |
| （四） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （五） | 设备预期使用寿命：≥ 8 年，提供证明材料 |
| #（六） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （七） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后60天内 |

| 包3：声导抗检查+咽鼓管压力测定 |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1套 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：用于对中耳的声阻抗和静态压进行测试，适用于中耳病变的诊断 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 气泵：无极气流泵，检测到探头密闭即可自动开始测试 |
| 2 | 泵速：泵速自适应控制，测试速度自动调节 |
| 3 | 探头手柄：实时显示探头工作状态，探头手柄具备切换左右耳功能 |
| 4 | 鼓室图频率：至少包括226HZ、1000Hz |
| 5 | 主机显示屏：屏幕≥9英寸 |
| 6 | 咽鼓管测试：至少包括完整鼓膜、穿孔鼓膜 |
| 7 | 声反射：具备连续音和脉冲音声反射 |
| 8 | 声反应衰减：手动控制，持续时间10秒，同侧或对侧 |
| 9 | 对侧耳机蔽：单侧气导耳机 |
| 10 | 具备儿童模式 |
| 11 | 打印：支持直连A4打印机打印和电脑打印 |
| 12 | 数据整合：支持将同一患者的听力、眩晕等各项测试结果进行整合，进行患者数据管理，打印综合报告 |
| 13 | 具有咽鼓管压力测定定性检测功能 |
| （三） | 配置要求（至少包含以下内容）： 1、主机1台 2、探头1个 3、对侧耳机1副 4、耳膜头或耳塞1套 5、工作站一台 6、打印机一台 |
| （四） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （五） | 设备预期使用寿命：≥ 7年，提供证明材料 |
| #（六） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （七） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后60天内 |

| 包4：手术所需器械（鼻器械包） |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1套 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：用于耳鼻喉科鼻内窥手术 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 环钳1把 |
| 2 | 布巾钳多齿1把 |
| 3 | 鼻咬切钳(咬骨钳)1把，工作长度≥105mm,0°头宽≥3mm，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 4 | 鼻咬切钳（反张钳)1把，工作长度≥105mm,0°，头宽≥3.3mm，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 5 | 鼻息肉钳（上颌窦钳）1把，工作长度≥105mm,医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 6 | 鼻息肉钳（长钓鱼钳）1把，工作长度≥100mm,下弯≥100°，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 7 | 鼻息肉钳（短钓鱼钳）1把，工作长度≥105mm,下弯≥90°，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 8 | 鼻组织剪（粘膜剪）1把，工作长度≥105mm,0°，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 9 | 鼻筛窦钳（粘膜钳）1把，工作长度≥105mm,0°，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 10 | 鼻筛窦钳（粘膜钳）1把，工作长度≥105mm,30°，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 11 | 鼻筛窦钳（粘膜钳）1把，工作长度≥105mm,90°，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 12 | 鼻咬切钳（咬切钳）1把，工作长度≥105mm,90°，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 13 | 鼻咬切钳（咬切钳）1把，工作长度≥105mm,45°，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 14 | 鼻咽活体取样钳1把，工作长度≥105mmm,45°，头宽≥4mm，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 15 | 蝶窦咬骨钳（椎板咬骨钳）1把，椎板式，头宽≥3mm，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 16 | 鼻粘膜刀（钩突刀）1把，镰状尖头，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 17 | 小剪刀1把，长度≥115mm，上弯，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 18 | 整形镊（枪镊）1把，枪状，有齿，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 19 | 鼻骨复位器1把，杆式，双头，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 20 | 上颌窦探针（筛窦探针）1把，，双头，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 21 | 刮匙1把，45°， 2×6mm 长圆口，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 22 | 直吸引器1把，带负压片，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48 |
| 23 | 弯吸引器1把，带孔，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC481 |
| 24 | 弯盘1把 |
| 25 | 治疗碗1个：中号 |
| 26 | 药杯1个：带刻度 |
| （四） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （五） | 设备预期使用寿命：≥ 5年，提供证明材料 |
| #（六） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （七） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30天内 |

| 包4：手术所需器械（扁桃体器械包） |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1套 |
| 二 | 技术要求 |
| 1 | 帕巾钳：工作长度≥16cm 尖头 |
| 2 | 海绵钳：工作长度≥18cm弯有齿 |
| 3 | 鼻腔填塞钳：工作长度≥ 18cm 角弯 |
| 4 | 子宫颈钳：工作长度≥25cm,弯 |
| 5 | 持针钳：工作长度≥22cm,细针 |
| 6 | 扁 桃 体 用 钳：无齿 |
| 7 | 手术刀柄：7＃ |
| 8 | 精细 剪：工作长度≥22cm，弯，宽头 |
| 9 | 扁桃体拉钩：双头，带剥离子 |
| 10 | 鼻刮匙：有钩，头宽8mm |
| 11 | 直吸引器：工作长度≥22CM, 直 |
| 12 | 开口器：麻醉式，左 |
| 13 | 扁桃腺圈断器：枪形 |
| 14 | 不锈钢大方盘：有孔 |
| 15 | 护胸板：可调节 |
| 16 | 不锈钢换药碗 |
| 17 | 不锈钢药盘 |
| 18 | 不锈钢大药杯 |
| 19 | 配置要求（至少包含以下内容）： 1.海绵钳3把 2.帕巾钳3把 3.鼻腔填塞钳1把 4.子宫颈钳1把 5.持针钳1把 6.扁 桃 体 用 钳2把 7.手术刀 柄1把 8.精细 剪1把 9.扁 桃体拉钩1把 10.鼻刮 匙1把 11.直吸引器1把 12.开 口 器1把 13.扁 桃 腺 圈 断 器1把 14.不锈钢 换药碗1个 15.不锈钢药盘1个 16.不锈钢大药杯1个 17.不锈钢大方盘1个 18.护胸板1付 |
| 20 | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| 21 | 预期使用寿命：≥ 5 年，提供证明材料 |
| #22 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| 23 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30天内 |

| 包4：手术所需器械（耳显微器械包） |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1套 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：适用于耳鼻喉科耳显微手术和中耳手术 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 筋膜压薄器钳式：工作长度≥180mm，医用不锈钢材质 |
| 2 | 耳剪：直，工作长度≥105mm，医用不锈钢材质 |
| 3 | 耳剪：弯 工作长度≥105mm，医用不锈钢材质 |
| 4 | 耳用吸引管（负压片）：工作长度≥80mm，直径0.8mm，医用不锈钢材质 |
| 5 | 耳用吸引管（负压片）：工作长度≥80mm，直径1.0mm，医用不锈钢材质 |
| 6 | 耳用吸引管（负压片）：工作长度≥80mm，直径1.5mm，医用不锈钢材质 |
| 7 | 耳用吸引管（负压片）：工作长度≥80mm，直径2.0m，医用不锈钢材质m |
| 8 | 耳用吸引管（负压片）：工作长度≥80mm，直径2.5mm，医用不锈钢材质 |
| 9 | 医用吸引头：工作长度≥60mm ，医用不锈钢材质 |
| 10 | 耳用吸引管：工作长度≥80mm，直径0.8mm橄榄头，医用级不锈钢 |
| 11 | 耳用吸引管：工作长度≥80mm，1.0mm橄榄头，医用级不锈钢 |
| 12 | 耳用吸引管：工作长度≥80mm，1.5mm橄榄头，医用级不锈钢 |
| 13 | 耳用吸引管：工作长度≥80mm，2.0mm橄榄头，医用级不锈钢 |
| 15 | 耳用吸引管：工作长度≥80mm，2.5mm橄榄头，医用级不锈钢 |
| 16 | 中耳息肉钳：工作长度≥80mm，0° ，2.0mm |
| 17 | 中耳息肉钳：45° ， 2.0mm，医用级不锈钢 |
| 18 | 耳钳：工作长度≥80mm，4.0mm，医用级不锈钢 |
| 19 | 耳钳：工作长度≥80mm，45° 4.0mm，医用级不锈钢 |
| 20 | 槌骨剪：工作长度≥80mm，2.3mm，医用级不锈钢 |
| 21 | 耳息肉剪：工作长度≥80mm，4.0mm ，医用级不锈钢 |
| 22 | 耳息肉剪：工作长度≥80mm，45°， 4.0mm，医用级不锈钢 |
| 23 | 显微耳针：工作长度≥160mm，直，医用级不锈钢 |
| 22 | 显微耳钩：工作长度≥160mm，尖头0.6mm， 90°，医用级不锈钢 |
| 23 | 显微耳钩：工作长度≥160mm，尖头1.0mm， 90°，医用级不锈钢 |
| 24 | 显微耳钩：工作长度≥160mm，尖头1.2mm ，45°，医用级不锈钢 |
| 25 | 显微耳钩：工作长度≥160mm，尖头2.0mm ，45°，医用级不锈钢 |
| 26 | 耳道皮瓣刀：工作长度≥160mm，尖头3.0mm， 45°，医用级不锈钢 |
| 27 | 耳道皮瓣刀：工作长度≥160mm，尖头2.5mm， 90°，医用级不锈钢 |
| 28 | 耳道皮瓣刀：直径2.0mm， 90°，医用级不锈钢 |
| 29 | 耳刮匙：2.2mm×1.8mm， 45°，医用级不锈钢 |
| 29 | 耳用刀：5.0mm ，医用级不锈钢 |
| 30 | 耳刮匙：长度≥160mm，1.5mm×1.2mm，医用级不锈钢 |
| 31 | 剥离器：长度≥160mm，1.5mm，医用级不锈钢 |
| 32 | 剥离器：长度≥160mm，1.8mm，医用级不锈钢 |
| 33 | 耳用探针：25°，医用级不锈钢 |
| 34 | 乳突牵开器：160mm，医用级不锈钢 |
| 35 | 乳突牵开器：长度≥160mm，，医用级不锈钢 |
| 36 | 耳用息肉钳：0°，2.0mm ，工作长度≥80mm，医用级不锈钢 |
| 37 | 耳用息肉钳：工作长度≥80mm，45°，2.0mm，医用级不锈钢 |
| 38 | 鼻骨锤：28*30mm，医用级不锈钢 |
| 39 | 耳用骨凿：2.0mm，圆，医用级不锈钢 |
| 40 | 耳用骨凿：3.0mm，圆，医用级不锈钢 |
| （三） | 配置要求（至少包含以下内容）： 筋膜压薄器1把、耳剪1把、耳剪1把、耳用吸引管（负压片）1支、耳用吸引管（负压片）1支、耳用吸引管（负压片）1支、耳用吸引管（负压片）1支、耳用吸引管（负压片）1支、医用吸引头1支、耳用吸引管1支、耳用吸引管1支、耳用吸引管1支、耳用吸引管1支、耳用吸引管1支、中耳息肉钳1把、中耳息肉钳1把、耳钳1把、耳钳1把、槌骨剪1把、耳息肉剪1把、耳息肉剪1把、显微耳针1支、显微耳钩1支、显微耳钩1支、显微耳钩1支、耳道皮瓣刀1支、耳道皮瓣刀1支、耳道皮瓣刀1支、耳道皮瓣刀1支、耳刮匙1支、耳用刀1支、耳刮匙1支、剥离器1支、剥离器1支、耳用探针1支、乳突牵开器1把、乳突牵开器1把、耳用息肉钳1把 耳用息肉钳1把、鼻骨锤1把、耳用骨凿1把、耳用骨凿1把 |
| （四） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （五） | 预期使用寿命：≥ 5 年，提供证明材料 |
| #（六） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （七） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30天内 |

| 包4：手术所需器械（全喉器械包） |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1套 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：用于耳鼻喉科室全喉手术使用 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 帕巾钳：工作长度≥9CM尖头 |
| 2 | 持针钳：工作长度≥14cm（硬质合金镶片） |
| 3 | 止血钳：工作长度≥12.5cm 直 |
| 4 | 止血钳：工作长度≥12.5cm 弯 |
| 5 | 止血钳：工作长度≥14cm 直 全齿 |
| 6 | 止血钳：工作长度≥14cm 弯 全齿 |
| 7 | 止血钳：工作长度≥16cm 弯 全齿 |
| 8 | 手术剪：工作长度≥18cm弯 |
| 9 | 甲状腺拉钩：工作长度≥21cm |
| 10 | 手术刀柄：4号 |
| 11 | 手术刀柄：7号 |
| 12 | 气管套管（钛合金）：8号 |
| 13 | 气管套管（钛合金）：9号 |
| 14 | 气管套管（钛合金）：10号 |
| 15 | 组织镊：工作长度≥14cm，1×2齿 |
| 16 | 医用镊：工作长度≥125mm横齿 |
| 17 | 医用镊：工作长度≥14cm横齿 |
| 18 | 撑开器：二叶 |
| 19 | 显微喉钳：0°，工作长度≥230mm，圆口≥2mm |
| 20 | 显微喉钳左：工作长度≥230mm，圆口左弯≥2mm |
| 21 | 显微喉钳右：工作长度≥230mm，右弯圆口≥2mm |
| 22 | 显微喉刀：工作长度≥235mm，镰状 |
| 23 | 显微喉刀：工作长度≥235mm，三角尖头 |
| 24 | 显微喉剪0°，工作长度≥230mm，无镀层 |
| （三） | 配置要求（注意填写配置要求，必须配套必备小设备、附件、消耗性配件等数量，如超声必须注明探头的类型及数量）： 1.帕巾钳4把 2.持针钳1把 3.止血钳3把 4.止血钳3把 5.止血钳3把 6.止血钳3把 7.止血钳1把 8.手术剪1把 9.甲状腺拉钩1套 10.手术刀柄1把 11.手术刀柄1把 12.气管套管（钛合金）1把 13.气管套管（钛合金）1把 14.气管套管（钛合金）1把 15.组织镊1把 16.医用镊1把 17.医用镊2把 18.撑开器1把 19.显微喉钳1把 20显微喉钳1把 21.显微喉钳1把 22.显微喉刀1把 23.显微喉刀1把 24.显微喉剪1把 |
| （四） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （五） | 设备预期使用寿命：≥ 5年，提供证明材料 |
| #（六） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （七） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30天内 |

| 包4：手术所需器械（支撑喉镜） |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1套 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：用于耳鼻喉科咽喉手术 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 喉内窥镜：1.视向角12°、直径≤4mm、工作长度≥179mm |
| 2 | 喉镜管所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48。 |
| 3 | 显微喉钳工作长度≥230mm，圆口头宽≥1.5mm。医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48。 |
| 4 | 显微喉钳工作长度≥230mm，≥30°，圆口头宽≥2mm。医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48。 |
| 5 | 显微喉钳工作长度≥230mm,直圆口头宽≥2mm，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48。 |
| 6 | 显微喉钳工作长度≥230mm,直圆口头宽≥1.5mm，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48。 |
| 7 | 吸引器工作长度≥230mm,直径≥3mm，医用级不锈钢，整体硬度HRC51。 |
| 8 | 喉粘膜钳工作长度≥230mm, ＞0°，直径≥3.5mm，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48。 |
| 9 | 显微喉剪刀工作长度≥230mm,＞0°，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48。 |
| 10 | 支撑架：不锈钢支撑圈 |
| 11 | 显微喉剪刀工作长度230mm,直，医用级不锈钢，整体硬度≥HRC48。 |
| 12 | 环钳：医用不锈钢 |
| 13 | 布巾钳：医用不锈钢，多齿 |
| 14 | 治疗碗（中号）医用不锈钢 |
| 15 | 药杯（带刻度）医用不锈钢 |
| （三） | 配置要求： 1喉内窥镜1个 2窥视管1个 3显微喉钳1个 4显微喉钳1个 5显微喉钳1个 6显微喉钳1个 7吸引器：1个 8喉粘膜钳1个 9显微喉剪1个 10支撑架1个 11显微喉剪1个 12环钳1个 13布巾钳3个 14治疗碗（中号）1个 15药杯（带刻度）1个 |
| （四） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （五） | 设备预期使用寿命：≥5 年，提供证明材料 |
| #（六） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （七） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30天内 |