|  |
| --- |
| **主要技术参数** |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | **与医院现有主机可匹配** |  |
| 2 | **放大电子胃镜1条** |  |
| 3 | 常规观察视野≥130度；放大观察视野≥80° |  |
| 4 | 景深：常规观察7-100mm；放大观察1.5-3mm |  |
| 5 | 先端部外径≤9.9mm |  |
| 6 | 插入部外径≤9.7mm |  |
| 7 | 器械钳道内径≥2.8mm |  |
| 8 | 视野内的附件插入方向为7点钟方向 |  |
| 9 | 内镜全防水设计，清洗内镜时无需加装防水帽 |  |
| 10 | 手柄与镜身部位为链条传动 |  |
| 11 | 导光束条数≥3 |  |
| 12 | 内镜具备副送水功能 |  |
| 13 | **高清电子肠镜1条** |  |
| 14 | 视野角≥160° |  |
| 15 | 景深：5-100mm |  |
| 16 | 先端部外径：≤ 12.3mm |  |
| 17 | 插入部外径：≤12.1mm |  |
| 18 | 活检孔内径：≥ 3.0 mm |  |
| 19 | 导光束条数≥3 |  |
| 20 | 内镜具备副送水功能 |  |
| 21 | 具有两个弯曲部，当插入遭遇阻力时，可利用压力使插入管第二弯曲部自动弯曲以调节适应结肠的轮廓 |  |
| 22 | 必需具备软硬度可调功能，且大于等于三档 |  |
| 23 | 一键式插拔，内镜全防水设计，清洗内镜时无需加装防水帽 |  |
| 24 | **高清电子胃镜1条** |  |
| 25 | 视野≥140度 |  |
| 26 | 具备双焦距功能：常规焦距7-100mm；近焦3-7mm |  |
| 27 | 先端部外径≤10.2mm |  |
| 28 | 插入部外径≤10.0mm |  |
| 29 | 器械钳道内径≥2.8mm |  |
| 30 | 操作手柄遥控按钮≥4个(送水送气按钮不算遥控按钮) |  |
| 31 | 内镜全防水设计，清洗内镜时无需加装防水帽 |  |
| 32 | 内镜一键式插拔，无需连接内镜电缆线 |  |
| 33 | 具备副送水功能 |  |
| 34 | 具备近焦光学放大功能 |  |