潢川县人民医院新院区开院运营常规医疗设备采购项目

C包（二次）

招 标 文 件

采   购  人：潢川县人民医院

采购代理机构：河南中科国评科技研究院有限公司

日        期：二〇二三年十二月

目录

目录	2

第一章 招标公告	4

第二章 供应商须知	8

供应商须知前附表	8

1 总则	14

1.1  项目概况	15

1.2 资金来源和落实情况	15

1.3 招标范围	15

1.4 标包划分	15

1.5 招标方式	15

1.6 招标组织形式	15

1.7 资格审查	15

1.8 供应商不得存在的情形	15

1.9 合格的货物和服务	16

1.10 投标费用	16

1.11 保密	16

2 招标文件	16

2.1 招标文件的组成	16

2.2 踏勘现场	17

2.3 投标预备会	17

2.4 招标文件的澄清和修改	17

3 投标文件	17

3.1 投标文件的组成	17

3.2 投标文件的编制	17

3.3 投标报价	18

3.4 投标有效期	18

3.5 投标保证金	18

3.6 备选投标方案	18

3.7 投标文件的式样、密封和标记（递交纸质文件适用）	18

3.8 电子招标的投标文件上传形式	18

4 投标	19

4.1 投标文件的递交	19

4.2 投标文件的修改、撤回和撤销	19

5 开标	19

5.1 开标时间和地点	19

5.2 开标程序	19

5.3 开标时，需遵循以下要求进行：	19

5.4 开标异议	20

6 评标	20

6.1 评标委员会	20

6.2 评标原则	20

6.3 评标方法	20

6.4 中标候选人推荐数量及方法	20

6.5 评标报告	20

7 中标	20

7.1 中标公告	20

7.2 确定中标人	20

7.3 中标通知	21

8 合同签订	21

8.1 履约保证金	21

8.2 合同签订	21

9 招标代理服务费	21

10 纪律和监督	21

10.1 对采购人的纪律要求	21

10.2 对供应商的纪律要求	21

10.3 对评标委员会成员的纪律要求	21

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	22

10.5 投诉	22

11 需要补充的其他内容	23

第三章 评标方法和标准	26

评分办法前附表	26

1、评标方法	29

2、评审标准	29

3、评标程序	29

第四章 合同格式	31

第五章 项目采购需求	37

C包设备技术参数要求	37

第六章 投标文件格式	50

一、投标函及投标函附录	51

（一）投标函	51

（二）投标函附录	52

二、法定代表身份证明及授权委托书	53

（一）法定代表身份证明	53

（二）授权委托书	54

三、分项报价表	55

货物分项报价一览表	55

四、技术偏差表	56

五、投标产品技术性能指标的详细描述及技术支持资料	57

六、资格审查资料	58

（一）基本情况表	58

（二）资格证明文件	59

七、实施方案	60

八、相关承诺书及声明函	61

（1）中小企业声明函(货物)	61

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）	62

（3）监狱企业证明文件(如有)	63

（4）廉洁投标承诺书	64

（5）反商业贿赂承诺书	65

（6）投标承诺函	66

（7）采购代理服务费承诺函	68

九、供应商认为必要的其他材料	69

# 第一章 招标公告

项目概况：

潢川县人民医院新院区开院运营常规医疗设备采购项目的潜在供应商应在新郑市公共资源电子交易平台内下载获取招标文件，并于2024年01月03日09时30分 (北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：潢财公开招标-2023-47

2、项目名称：潢川县人民医院新院区开院运营常规医疗设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：215000000元

最高限价：215000000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潢财公开招标-2023-47-3 | 潢川县人民医院新院区开院运营常规医疗设备采购项目C包 | 32750000 | 32750000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：具体内容为标包清单内所含货物的供应、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。

5.2标包划分：本项目共分4个标包，本次对C包进行二次招标；

5.3交货期及安装期：根据场地条件，以甲方确定的交货及安装时间为准。

5.4质量要求：合格；

5.5交货地点：采购人指定地点；

5.6质保期：1年（国家有相关规定的以规定为准）。

6、合同履行期限：同交货期及安装期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

- 供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

（一）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（二）为在中国境外使用而进行采购的；

（三）其他法律、行政法规另有规定的。

上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

3.本项目的特定资格要求：

3.1提供有效的企业法人营业执照副本或法人证书；

3.2提供2022年度经审计的财务报告（公司成立年限不足的企业提供基本户开户银行出具的资信证明）；

3.3提供2023年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明（依法免税、纳税零申报或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件或资料）；

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料，提供承诺书；

3.6投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或备案凭证（所投产品为非医疗器械的不用提供）；

3.7供应商为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（从事第一类医疗器械经营活动的除外）；供应商为境内生产企业投标时须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件；

3.8根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，未被列入“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”、“信用中国”的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的任何一个名单内。被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动。

信用记录查询渠道：“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)；

信用信息查询的截止时间点：自招标公告发布之日起至投标截止时间；

信用证据留存的具体方式：首先投标人自行提供信用查询截图，附在投标文件内。如发现投标人提供的信用查询截图存在看不清、查询内容不全等问题，以采购人或采购代理机构即时查询信用结果作为最终资格审查依据；

3.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动；

3.10投标人与采购人或采购人就本次采购的服务委托的招标代理机构及其附属机构没有行政或经济关联；

3.11本项目不接受联合体投标。

4、本项目采用资格后审方法，具体资格审查资料详见招标文件。

三、获取招标文件

1.时间：2023年12月13日至 2023年12月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

2.地点：在新郑市公共资源电子交易平台内下载。

3.方式：（1）投标企业须注册成为新郑市公共资源交易会员并取得数字证书（详见新郑市公共资源交易中心网站-通知公告-《新郑市公共资源交易中心关于市场主体信息库注册的通知》、《关于数字证书(CA)互认功能上线试运行的通知》）。

（2）登陆新郑市公共资源电子交易平台下载。

（3）获取招标文件后，登录新郑市公共资源交易中心网站-下载专区-《投标人操作手册》下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年01月03日09时30分（北京时间）。

2、地点：在新郑市公共资源电子交易平台中上传加密电子投标文件。

五、开标时间及地点

1、时间：2024年01月03日09时30分（北京时间）。

2.地点：新郑市不见面开标大厅。通过PC登录新郑市公共资源交易中心网站，进入不见面开标大厅（详见新郑市公共资源交易中心网站--办事指南--服务指南《新郑市公共资源交易中心不见面开标操作说明》）。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《新郑市公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“不见面开标”交易方式，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2、供应商应当在投标截止时间前，使用CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

4、本项目需要落实的政府采购政策：
1）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

2）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

3）政府采购促进中小企业发展管理办法 (财库〔2020〕46号）、河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知的规定；

4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采 购 人：潢川县人民医院

地   址：河南省信阳市潢川县跃进东路104号

联 系 人：吴先生

联系电话：0376-3119307

2、代理机构：河南中科国评科技研究院有限公司

地址：郑州市金水区丰产路街道政六街32号河南省科研平台服务中心4楼421-430

联系人：郭靖华

联系方式：17335705339

3、监督部门信息：

监督单位名称：潢川县政府采购管理办公室

联系人：杨先生

联系电话：0376-5528602

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 法律法规及相关管理办法 | 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部及河南省政府采购有关法律法规的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：潢川县人民医院 地 址：河南省信阳市潢川县跃进东路104号 联 系 人：吴先生 联系电话：0376-3119307 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 项目名称：潢川县人民医院新院区开院运营常规医疗设备采购项目 项目编号：潢财公开招标-2023-47 |
| 1.1.4 | 监督部门 | 监督单位名称：潢川县政府采购管理办公室 联系电话：0376-5528602 |
| 1.1.5 | 采购政策 | （1）本项目不接受进口产品。 （2）落实中小企业、监狱企业、残疾人福利企业政府采购政策。 本项目所属行业：工业 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库》〔2022〕19号、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%，监狱企业扣除10%，残疾人福利性单位扣除10%。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； （3）节能产品、环境标志产品政府采购政策： 根据财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）要求，本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品。供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品优先采购。 按品目清单内的政府优先采购节能产品和环境标志产品金额之和占其总价的比例，比例高的优先。 （4）信用信息查询及使用：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，未被列入“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”、“信用中国”的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的任何一个名单内。被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动。 信用记录查询渠道：“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)； 信用信息查询的截止时间点：自招标公告发布之日起至投标截止时间； 信用证据留存的具体方式：由投标人将查询结果截图附在投标文件内；在招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的证明材料亦不作为评审依据。 |
| 1.2 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.3 | 招标范围 | 具体内容详见招标公告及招标文件第五章 |
| 1.5.1 | 招标方式 | √ 公开招标 □ 邀请招标 |
| 1.6 | 招标组织形式 | □ 自行招标 √ 委托采购代理机构代理招标 代理机构：河南中科国评科技研究院有限公司 地址：郑州市金水区丰产路街道政六街32号河南省科研平台服务中心4楼421-430 联系人：郭靖华 联系方式：17335705339 |
| 1.7.2 | 资格审查 | 资格后审 |
| 2.1.1 | 招标文件的组成 | （1）招标公告； （2）供应商须知； （3）评标办法和标准； （4）合同格式； （5）项目采购需求； （6）投标文件格式。 |
| 2.1.4 | 是否以单项报价核定低于成本 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.1 | 踏勘现场 | √不组织 □ 组织，踏勘现场的时间、地点： |
| 2.3 | 投标预备会 | √不召开 □ 召开，召开投标预备会的时间、地点： |
| 2.4.1 | 供应商提出澄清问题的截止时间和方式 | 截止时间：收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内一次性提出。 在规定的时间内未提出疑问的，将被视为完全理解并接受招标文件的全部内容。 提出澄清的方式：书面方式提出（或按照交易中心/平台相关规定提出） |
| 2.4.2 | 采购人发出招标文件澄清或者修改的截止时间和方式 | 截止时间：采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 发出澄清或者修改的方式： - 招标文件的澄清或者修改将通过“新郑市公共资源交易中心”系统告知所有购买招标文件的供应商，发布给所有成功下载招标文件的供应商，并在原招标公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。 - 因“新郑市公共资源交易中心” 系统在开标前供应商获取招标文件情况具有保密性，供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自行承担。 |
| 2.4.4 | 供应商确认收到澄清或者修改的时间和方式 | 因本项目招标采购活动须在“新郑市公共资源交易中心”系统开展，故参照2.4.2内容执行。 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 以新郑市公共资源交易中心系统生成格式为准 |
| 3.2.4 | 投标文件的盖章或者签字要求 | （1）在招标文件中明确要求加盖供应商公章的地方，加盖供应商单位的CA印章。 （2）在招标文件中明确要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的地方，加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（若未加盖法定代表人或其委托代理人CA 印章，可在纸质文件上签字（或盖章）后扫描上传） 注： 1.根据《中华人民共和国电子签名法》第十四条规定：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 2.加盖供应商单位的CA印章和纸质文件上加盖供应商单位公章后扫描上传具有同等效力。 |
| 3.3.3 | 最高投标限价或预算金额 | C 包预算金额：32750000元 C 包最高限价：32750000元 供应商投标总报价超过以上标包采购预算价的，其投标将被视为无效投标. |
| 3.3.5 | 投标报价具体要求 | 供应商的投标报价应当包含满足本次招标全部采购需求所应提供的货物、伴随服务,以及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用（包括税费、安装调试费、培训费、检验费用等）供应商应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长项目期限、增加价款或索赔等要求。 注：以上相关费用包含但不限于税费、内陆运输费、保险费和伴随服务费、相关售后服务费用等，均由供应商承担，并计入投标报价。 对招标文件中未详细列明的，但为项目正常运行根据本招标文件第五章规定须由供应商提供的备品备件及耗品等费用均计入投标总价中。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天 |
| 3.5 | 投标保证金 | 依据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购【2019】4号文件要求，本项目不再收取投标保证金。 |
| 3.6.1 | 备选投标方案 | √ 不允许 □ 允许 |
| 3.7.1 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份。 |
| 3.7.3 | 投标文件的密封和标记要求 | 加密的电子投标文件应按“新郑市公共资源交易中心”系统要求进行加密，在交易中心系统指定位置上传。供应商未按要求进行加密所产生的所有责任与结果，均由供应商自行承担。 |
| 3.8 | 电子招标的投标文件上传形式 | 供应商应在规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书 登录“新郑市公共资源交易中心”系统，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“新郑市公共资源交易中心”系统）将拒绝接收。 |
| 4.1.1 | 投标文件递交截止时间 | 2024年01月03日09时30分（北京时间） |
| 4.1.2 | 投标文件递交地点 | 在新郑市公共资源电子交易平台中上传加密电子投标文件 |
| 4.1.3 | 投标文件退还 | 本项目为电子招标，故该项不适用 |
| 4.1.5 | 电子招标投标文件递交异常的处理方式 | 1、电子开标时，因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，应及时通知招标代理公司，并上报系统技术人员解决。 2、因供应商原因电子投标文件解密失败的，其投标将被拒绝。 3、供应商不足三家的，不得开标。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 同投标文件递交截止时间和地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会组成人数 | 评标委员会构成：7人，其中采购人代表2人，经济、技术等方面专家5人。 评标专家确定方式：从政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。 |
| 6.3 | 评标方法 | 综合评分法，详见第三章评标方法。 |
| 6.4 | 中标候选人数量及推荐方法 | 数量：3名中标候选人 推荐方法： 1.按照第三章评标方法规定的评审因素和评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐。 2.出现多个供应商提供相同品牌产品的，按以下原则进行评审： 2.1单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，则满足评标标准中“技术部分”得分较多者获得中标人推荐资格；若投标报价及“技术部分”得分都相同的，由评标委员会依据评标标准中“商务部分”内容响应情况，予以表决确定中标候选人。 2.2非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，确定的核心产品见第五章项目采购需求，多家供应商提供的核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，则满足评标标准中“技术部分”得分较多者获得中标人推荐资格；若投标报价及“技术部分”得分都相同的，由评标委员会依据评标标准中“商务部分”内容响应情况，予以表决确定中标候选人。 |
| 7.2.1 | 中标人确定 | □ 评标委员会直接确定中标人，中标人数量： 个 √ 采购人确定中标人，中标人数量： 1 个 |
| 7.2.2 | 中标原则 | 采购人应当在评标结束后0.5个工作日内按照评标报告中标候选人顺序确定采购结果，并于当天发布中标公告和中标通知书。中标通知书发布0.5个工作日签订合同。 |
| 8.1.1 | 履约保证金金额和形式 | 履约保证金金额：/ 履约保证金形式：/ 履约担保的退还：履约担保在项目终验合格后无息退还 |
| 9 | 招标代理服务费金额、交纳方式和时限 | （1）本次招标代理费参照豫招协【2023】002号文和潢财购【2020】4号的规定的收费标准向中标单位收取代理服务费，每个标包10万元，由中标方支付。 （2）招标代理服务费的交纳方式 中标人在领取中标通知书时，按招标文件的要求一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 | 1）供应商应在法定质疑期内以书面形式提出质疑/异议，并按要求提供质疑函及相关证明材料。 2）接收单位：河南中科国评科技研究院有限公司 地址：郑州市金水区丰产路街道政六街32号河南省科研平台服务中心5楼522 联系人：郭靖华 - 电 话：17335705339 - 采购人或采购代理机构在规定时间内进行质疑/异议的回复。 |

## 1

## 总则

- 1.1  项目概况

1.1.1根据本项目依据法律法规及相关管理办法（见供应商须知前附表）的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2采购人：采购人单位名称及联系方式见供应商须知前附表。

1.1.3招标项目名称：项目名称及项目编号见供应商须知前附表。

1.1.4监督部门：见供应商须知前附表

1.1.5采购政策：见供应商须知前附表

- 1.2 资金来源和落实情况

本项目资金已落实，资金来源见供应商须知前附表。

- 1.3 招标范围

本项目招标范围见供应商须知前附表。

- 1.4 标包划分

本项目共分为1个包。

- 1.5 招标方式

1.5.1招标方式见供应商须知前附表。

1.5.2公开招标：是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

- 1.6 招标组织形式

本项目由采购人委托采购代理机构采用代理招标的方式进行，采购代理机构名称及联系方式见供应商须知前附表。

- 1.7 资格审查

1.7.1本招标项目资格审查方式为资格后审，资格条件见第一章“招标公告”。

1.7.2资格后审：是指在开标后根据招标文件的规定对供应商进行的资格审查，具体详见供应商须知前附表。

1.7.3 资格后审不合格的供应商应当否决其投标。

- 1.8 供应商不得存在的情形

1.8.1供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或者取消投标资格的；

（4）财产被接管或者冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）法律法规限定的其他情形。

1.8.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

1.8.3为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

- 1.9 合格的货物和服务

1.9.1供应商提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应当来自中国或者是与中国有正常贸易往来的国家或者地区。采购人的支付也仅限于这些货物和服务。

1.9.2本招标文件所属的“原产地”是指货物开采、生长、生产或者提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或者实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或者功能上与部件有着实质性区别的产品。

1.9.3供应商提供的所有货物及其有关服务应当符合国家规定的资格条件。

1.9.4投标货物资格文件

1.9.4.1投标人必须提供有关投标货物符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是说明书、检测报告、技术白皮书、产品彩页等；投标设备有强制性认证要求的，须提供设备的3C认证证书（如有）。

1.9.4.2投标人必须对招标文件中货物的技术要求逐项、逐条明确答复；并认真、详细的填写“技术规格偏离表”，逐项、逐条说明响应或偏离情况。

1.9.4.3投标人所投货物的所有部件均应为全新的、未使用过的新型合格产品。

1.9.4.4投标人认为应对其设备的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容。

- 1.10 投标费用

不论结果如何，供应商自行承担所有准备和参与投标有关的费用。

- 1.11 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

- 2 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

2.1.1招标文件一般由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评标办法和标准

第四章  合同格式

第五章  项目采购需求

第六章  投标文件格式

采购人另有规定的，见供应商须知前附表。

2.1.2招标文件对同一内容的表述应当一致。第一章“招标公告”与招标文件在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以第一章“招标公告”为准；供应商须知前附表与供应商须知正文在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以供应商须知前附表为准。

2.1.3采购人在招标文件中以显著的方式标明实质性要求、条件以及不满足实质性要求和条件的投标将被否决的提示。

2.1.4采购人可以要求以某一单项报价核定是否低于成本，具体要求见供应商须知前附表。

- 2.2 踏勘现场

2.2.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按照供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

2.2.2潜在供应商踏勘现场发生的费用自理。

2.2.3除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.2.4采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供潜在供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 2.3 投标预备会

供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清潜在供应商提出的问题。

- 2.4 招标文件的澄清和修改

2.4.1供应商对招标文件有疑问的，应当按照供应商须知前附表规定的时间和方式，要求采购人对招标文件进行澄清。

2.4.2采购人应当按照供应商须知前附表规定的时间和方式，将澄清或者修改内容发给所有购买招标文件的供应商，但不指明问题的来源。

2.4.3如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在递交投标文件截止时间至少15日前发出，不足15日的，采购人应当相应顺延投标截止时间。

2.4.4供应商收到澄清或者修改后，应当按照供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该澄清或者修改。

2.4.5所有关于招标文件的澄清和修改均作为招标文件的补充部分。当招标文件、招标文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 3 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

供应商应当按照供应商须知前附表的要求制作并递交投标文件。投标文件组成见供应商须知前附表。

- 3.2 投标文件的编制

3.2.1供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2供应商应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求递交全部资料或者供应商没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被否决。

3.2.3供应商递交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有往来函电均应当使用中文。供应商递交的证明文件和文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

3.2.4盖章或者签字要求，见供应商须知前附表。

- 3.3 投标报价

3.3.1供应商应当根据招标文件要求进行报价，供应商应当报出符合招标文件要求的拟提供投标服务的单价（如适用）和总价。

3.3.2投标货币：人民币。

3.3.3采购人设有最高投标限价（或预算金额）的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价（或预算金额），否则其投标将被否决。最高投标限价（或预算金额）见供应商须知前附表。

3.3.4采购人不接受供应商的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

3.3.5投标报价的具体要求见供应商须知前附表。

- 3.4 投标有效期

3.4.1投标有效期从递交投标文件截止日起计算。投标有效期的具体时间见供应商须知前附表。在此期间，供应商不得要求撤销或者修改其投标文件。投标有效期不满足招标文件要求的投标将被否决。

3.4.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人决定延长投标有效期的，应当以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长投标有效期的，不得修改其投标文件的实质性内容；供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

- 3.5 投标保证金

依据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购【2019】4号文件要求，本项目不再收取投标保证金。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。

3.6.2若采购人在招标文件中要求供应商递交备选方案，则供应商除按照招标文件规定的基本方案编制和递交投标文件外，可以附加递交备选投标方案。

3.6.3备选投标方案应当说明其对基本方案的改进意见和带来的效益，并附必要的图纸、设计计算、技术要求及其他有关资料，在封面上应当注明“备选投标方案”字样。

3.6.4允许供应商递交备选投标方案的，只有符合招标文件要求且评标价最低或者综合评分最高而被推荐为中标候选人的供应商所递交的备选投标方案，可予以考虑。评标委员会认为其备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

- 3.7 投标文件的式样、密封和标记（递交纸质文件适用）

3.7.1供应商应当编制一份投标文件“正本”和供应商须知前附表所述份数的“副本”和“电子版”，副本为正本复印件。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；纸质版文件与电子版文件不一致时，以纸质版文件为准。

3.7.2每份投标文件的正本、副本及电子版应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。

3.7.3投标文件应当按照招标文件规定密封包装，密封要求见供应商须知前附表。

3.7.4递交投标文件时，采购人应当对符合招标文件规定密封和标记的投标文件进行签收。

- 3.8 电子招标的投标文件上传形式

投标文件应当按照供应商须知前附表要求的形式上传。

- 4 投标

- 4.1 投标文件的递交

4.1.1投标文件递交截止时间：见供应商须知前附表。

4.1.2投标文件递交地点：见供应商须知前附表。

4.1.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 出现下列情形之一时，采购人/采购代理机构不予接收投标文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按照招标文件要求密封的；

（3）未按照第一章“招标公告”要求获得本项目招标文件的。

4.1.5采购人采用电子招标投标方式的，投标文件递交异常的处理方式见供应商须知前附表。

- 4.2 投标文件的修改、撤回和撤销

4.2.1在规定的投标截止时间前，供应商可以修改或者撤回已递交的投标文件。

4.2.2供应商修改后的投标文件，应当在规定的投标截止时间前按照招标文件的规定编制、密封、标记、递交。

4.2.3供应商撤回已递交的投标文件，应当书面通知采购人。

4.2.4供应商在规定的投标截止时间后，不得在投标有效期内撤销其投标。否则采购人有权对其追究相应责任。

- 5 开标

- 5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）投标文件递交截止时间到，公布投标人名单；

（2）电子投标文件解密；

（3）电子唱标；

（4）开标结束。

- 5.3 开标时，需遵循以下要求进行：

5.3.1 电子开标时，因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，应及时通知招标代理公司，并上报系统技术人员解决。

5.3.2 因投标人原因电子投标文件解密失败的，其投标将被拒绝。

5.3.3 投标人不足三家的，不得开标。

5.3.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 5.4 开标异议

5.4.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场做出答复，并制作记录。

- 6 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1评标由依法组建的评标委员会负责，具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标期间，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标的过程和结果。

6.1.3评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

- 6.2 评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

- 6.3 评标方法

6.3.1招标文件中详细载明下述评标方法之一作为本项目评标所采用的评标方法。评标方法见供应商须知前附表。

6.3.2采用经评审的最低投标价法的，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人，但是价格低于成本的除外。

采用综合评估法的，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人，量化的标准和权重应当在招标文件中明确规定。

6.3.3法律、法规允许的其他评标方法。

- 6.4 中标候选人推荐数量及方法

评标委员会应当根据相关法律法规及采购人有关管理办法（见供应商须知前附表）的有关规定推荐中标候选人，具体推荐数量及方法见供应商须知前附表。

- 6.5 评标报告

评标完成后，评标委员会应当根据相关法律法规有关规定及时向采购人提交评标报告和中标候选人名单。

- 7 中标

- 7.1 中标公告

7.1.1采用公开招标方式的，采购人或者采购代理机构应自中标人确定之日起2个工作日内，将在供应商须知前附表规定的媒体上公告中标结果，供应商可通过相关发布媒体查询中标结果。中标结果公告期限为1个工作日。

7.1.2供应商对中标结果有异议的，须在中标公告发布之日起7个工作日内对中标结果以书面形式提出质疑，质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商需对质疑内容的真实性承担责任，逾期提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予以受理。

- 7.2 确定中标人

7.2.1除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人数量见供应商须知前附表。

7.2.2采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定中标人，具体中标原则见供应商须知前附表。

7.2.3在签订合同之前，中标人放弃中标或者不能履行合同的以及有违法行为发生时，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 7.3 中标通知

7.3.1在中标通知书发出前，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，供应商应当主动告知采购人。采购人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.3.2中标人确定后，采购人应当自行或者委托采购代理机构向中标人发出中标通知书。

7.3.3中标通知书是合同的组成部分。

7.3.4中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

- 8 合同签订

- 8.1 履约保证金

8.1.1在签订合同前，中标人应当按照供应商须知前附表中规定的履约保证金的金额和形式向采购人递交履约保证金。

8.1.2中标人不能按照招标文件要求递交履约担保的，视为放弃中标，中标人应当对采购人予以赔偿。

- 8.2 合同签订

8.2.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2.2中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，中标人应当对采购人予以赔偿。

- 9 招标代理服务费

中标人应当按照招标文件规定交纳招标代理服务费，采购人和采购代理机构另有约定的从其约定。招标代理服务费的金额、交纳方式和时限见供应商须知前附表。

- 10 纪律和监督

- 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 10.5 投诉

供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就招标文件、开标、中标结果投诉的，应当先向采购人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10.5.1政府采购供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

10.5.2供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

10.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑和投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

10.5.4供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5.5提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

10.5.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函格式详见附件“质疑函范本”。

10.5.7采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

10.5.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定向财政部门提起投诉。

10.5.9投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单，投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

10.5.10其它未尽事宜按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。

- 11 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表

附件1：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 评标方法和标准

## 评分办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 医疗器械注册证或备案凭证 | 投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或备案凭证（所投产品为非医疗器械的不用提供） |
|  |  | 许可证 | 供应商为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（从事第一类医疗器械经营活动的除外）；供应商为境内生产企业投标时须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件 |
|  |  | 财务状况 | 提供2022年度经审计的财务报告（公司成立年限不足的企业提供基本户开户银行出具的资信证明） |
|  |  | 依法缴纳税收的相关材料 | 提供2023年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收的证明（依法免税、纳税零申报的，应提供相应证明文件或资料） |
|  |  | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 提供2023年1月1日以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件或资料） |
|  |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 提供承诺书，格式自拟 |
|  |  | 无重大违法记录的书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料，提供承诺书 |
|  |  | 无行政或经济关联的书面声明 | 与采购人或采购人就本次采购的服务委托的招标代理机构及其附属机构没有行政或经济关联的书面声明 |
|  |  | 无财政部门列入不良行为记录名单的承诺函 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定，投标人未被财政部门列入不良行为记录名单的承诺 |
|  |  | 信用查询 | 未被列入“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”、“信用中国”的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的任何一个名单内 |
|  |  | 备注：资格评审标准中涉及的证明、证件等，评标时以电子投标文件中上传的相关扫描件为准，扫描件应为清晰可辨。因企业相关证件报告等都是从新郑市公共资源交易中心投标人（供应商）系统获取，拟参与本项目的各潜在投标人（供应商），在项目响应文件递交截止时间前请及时更新市场主体信息库的相关信息（如营业执照、资质证书、财 务状况报告等），应确保各类证书在有效期内，再制作投标（响应）文件。评标过程中因系统自动获取相关证件不存在或获取的证件已失效判定投标人（供应商）废标的，投标人（供应商）自行承担后果。 |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求，如根据系统要求需自动生成格式，以系统生成格式为准。 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
|  |  | 投标报价 | 报价均不超过预算价（最高限价） |
|  |  | 交货期及安装期 | 符合第一章“招标公告”一、项目基本情况5.3项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第一章“招标公告”一、项目基本情况5.4项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第一章“招标公告”一、项目基本情况5.5项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第一章“招标公告”一、项目基本情况5.6项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |

| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 商务部分：30分 技术部分：50分 综合部分：20分 |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） 商务部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：1、按四舍五入法则，保留小数点后两位。 2、落实财库〔2020〕46号等文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的小微型企业应提供中小企业声明函，否则不予认可。 3、投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(比控制价低30%的)，且该投标人的技术等主要指标有大量或明显故意不符，视为可能影响采购质量或者项目履约，评审专家应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.2（2） 技术部分 （50分） | 技术指标 和配置 （50分） | 根据各投标单位所投设备的技术参数及配置情况的评价指标，完全达到招标文件要求的技术参数及要求：得分50分,正偏离不加分。（注：采购人将严格按照技术参数要求验收中标设备，若与要求不符将追究其法律责任）。 1、招标文件中重要技术参数（标“*”的技术参数）和配置要求有一项不满足的扣5分，扣完为止。 2、招标文件中一般技术参数（未标“*”的技术参数）和配置要求有一项不满足的扣3分，扣完为止。 注：技术参数加星号(*)的需提供技术白皮书或检验报告；需在技术偏离表备注中标注在投标文件中的页码。 |
| 2.2.2（3） 综合部分 （20分） | 项目实施方案 (5分） | 项目实施方案包括但不仅限于设备的安装、调试、培训案。评标委员会对各投标人所编制的实施方案的先进性、可靠性、稳定性以及对采购需求及系统功能要求的整体响应程度、是否存在虚假响应等其他未量化的评审因素进行综合评价。优秀得5分，良好得3分，一般得1分。 注：未提供或者如投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价且技术方案及功能存在大量负偏离或存在虚假响应的，本项可为0分。 |
|  | 培训计划 (5分） | 投标人应对设备操作及相关人员进行操作及维修培训，根据培训计划是否详细、培训内容是否全面等方面对比评审，进行综合比较，优秀（内容非常全面完整、方案思路非常科学合理可靠）得5分，良好（内容基本全面完整、方案思路基本科学合理可靠）得3 分，一般（内容、方案思路一般或不完善）得 1 分，没有的不得分。 |
|  | 售后服务方案 （7分） | 详细说明售后服务的内容、形式，解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间，维修技术人员名单及专业技术水平；供应商根据项目情况，作出有利于采购人的实质性优惠承诺。进行综合比较，优秀（内容非常全面完整、方案思路非常科学合理可靠）得7分，良好（内容基本全面完整、方案思路基本科学合理可靠）得5分，一般（内 容、方案思路一般或不完善）得3分，没有的不得分。 |
|  | 综合评价 （3分） | 评标委员会根据各投标人所提交投标文件编制的详细程度、可操作性、企业综合实力等方面对各投标供应商横向比较。优秀（内容非常全面完整、思路科学合理可靠）得3分，良好（内容基本全面完整、思路合理可靠）得 2分，一般（内容、思路一般或不完善）得1分。 |

### 1、评标方法

1.1本次评标采用综合评分法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的，评标委员会应予废标。

### 2、评审标准

2.1初步评审标准

2.l.1资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

### 3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 合同格式

（合同仅供参考，以甲乙双方实际签订合同为准）。

甲方：

乙方：

（甲方）委托（代理机构名称）对（××项目）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

一、合同文件

- 下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.（××号）招标采购文件

- 2.投标文件

- 3.乙方在投标时的书面承诺

- 4.（××号）中标通知书

- 5.合同补充条款或说明

- 6.保密协议或条款

- 7.相关附件、图纸

- 二、合同标的

- 乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

- 三、合同总金额

- 本合同货物总金额：                  元。

- 大写：￥                                          元。

- 分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

- 本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

- 本合同执行期间合同总价款不变。

- 四、权利和质量保证

- 1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

- 2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

- 本项目质保期      年，保修期     年。

- 3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

- 4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

- 5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

- 6.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

- 五、付款方式

- 1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

- 2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

- （1）经甲方确认的发票；

- （2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

- （3）其他材料。

- 3.款项的支付进度如下（具体以双方签订的合同为准）：

- 合同签订后不付预付款。在货物安装、调试、首检完毕后和培训后，凭设备使用方的验收报告，经验收合格，凭《供货合同及验收报告》、发票、合格证支付合同总价的    ％，余款     ％作为质量保证金于货物或系统运行满  / 年后，并经甲乙双方复验合格后的 / 个工作日内付清。

- 六、交货和验收

- 1.交货时间：                  。

- 交货地点：                  。

- 安装调试时间：                       。

- 2.乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

- 3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

- 4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

- 5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的  _个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a.重新调试直至合格为止；

- b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

- 甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

- 6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

- 7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

- 8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

- 9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

- 10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

- 七、项目管理服务

- 乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

- 项目负责人姓名：               ； 联系电话：                  。

- 八、售后服务

- 1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

- 2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

- 3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

- 4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

- 5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

- 6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

- 九、分包

- 除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

- 十、合同的生效

- 1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

- 2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 十一、违约责任

- 1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起  15 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价  10 ％的违约金。

- 2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 10 ％的违约金。

- 3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 ‰的违约金。如乙方逾期交货达 30天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

- 4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 1 ‰违约金。

- 5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 6.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

- 十二、不可抗力

- 甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

- 十三、争议的解决方式

- 1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

- 3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第              种方式解决：

- ①向信阳市有管辖权的法院提起诉讼；

- ②向信阳仲裁委员会提出仲裁。

- 4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

- 十四、其他

- 符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

- 甲   方：                                        乙   方：

- 名称：（盖章）                                    名称：（盖章）

- 地址：                                           地址：

- 法定代表人（签字）：                              法定代表人（签字）：

- 授权代表（签字）：                                授权代表（签字）：

- 开户银行：                                       开户银行：

- 银行帐号：                                       银行帐号：

- 合同法律审核（盖章）：

- 时  间：         年     月     日

附件

供货明细项目一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 产地生产 厂商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目加行） |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 项目采购需求

- C包设备技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高端3.0T医用磁共振成像设备 | - 一、 磁体系统 - 1.1 磁场强度 3.0T - 1.2 发射频率 ≥128MHz - 1.3 磁体类型 超导磁体 - 1.4 磁体材料 超导磁共振专用铌钛合金磁材 - 1.5 抗电磁干扰 具备 - 1.6 磁体稳定性 ＜0.1 ppm /h - 1.7 磁场均匀度，典型值(Typical) 采用V-RMS 24 plane plot测量法。以下参数，请提供datasheet证明 - 1.7.1 10 cm DSV ≤ 0.001 ppm - 1.7.2 20 cm DSV ≤ 0.01ppm - 1.7.3 30 cm DSV ≤ 0.03 ppm - 1.8 匀场方式 主动匀场+被动匀场+高阶匀场 - 1.9 磁体重量（含液氦） ≥5300kg - 1.10 磁体长度 ≤173cm - 1.11 磁体线圈冷却方式 液氦制冷 - 1.12 液氦消耗率 ≤0.0升/年 - 1.13 液氦容积 ≥1300L - 1.14 冷头类型 4K冷头 - 1.15 5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴） ≤4.7m×2.8m×2.8m - 二、 梯度系统 - 2.1 梯度控制技术 全数字实时 - 2.2 梯度冷却方式 水冷 - 2.3 最大单轴梯度场强度（工程值）： ≥45 mT/m - *2.4 最大有效梯度强度： ≥78 mT/m - 2.5 最大单轴梯度切换率（工程值） ≥200 T/m/s - *2.6 最大有效梯度切换率： ≥346 T/m/s - 2.7 最大占空比 100% - 2.8 屏蔽方式 主动屏蔽 - 2.9 梯度工作方式 非共振式 - 2.10 梯度降噪技术 具备 - 三 射频系统 - 3.1 独立射频放大器个数 ≥2个 - 3.2 每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度 具备 - *3.3 射频发射总功率 ≥36kW - 3.4 射频功率放大器类型 水冷/数字接口 - 3.5 发射线圈免调谐 具备 - *3.6不移床一次扫描最大视野独立射频接收通道数 ≥48 - 3.7 ADC采样率 ≥100MHz - 3.8 接收动态范围（1Hz带宽） ≥160dB - 3.9 噪声系数 ＜0.5dB - 3.10 全数字解调及滤波技术 具备 - 3.11 射频能量监控 - 3.11.1 实时数字化射频能量监控 具备 - 3.11.2 实时数字化射频能量短期积累监控 具备 - 3.11.3 实时数字化射频能量长期积累监控 具备 - 3.12 射频接收线圈及相关技术 - 3.12.1 头颈联合线圈 具备，≥21 - 3.12.2 体部相控阵线圈 具备，≥24单元（非组合） - 3.12.3 脊柱相控阵线圈 具备，≥32单元 - 3.12.4 大柔性多功能线圈 具备，≥12单元 - 3.12.5 小柔性多功能线圈 具备，≥12单元 - 3.12.6 线圈接口数 ≥6个 - 四 计算机系统 - 4.1 主控计算机 - 4.1.1 中央处理器 ≥8核，主频≥3.5GHz - 4.1.2 内存容量 ≥64GB - 4.1.3 硬盘容量 ≥3TB - 4.1.4 图像存储容量（512*512） ≥4,800,000幅 - 4.1.5 显示器分辨率 ≥1920 x 1200 - 4.1.6 显示器大小及规格 ≥24英寸，医用级彩色显示器 - 4.1.7 处理速度 ≥110,000幅/秒（256*256） - 4.1.8 最大采集矩阵 ≥1024 × 1024 - 4.1.9 最大重建矩阵 ≥2048 × 2048 - 4.1.10 同步扫描重建功能 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 - 4.1.11 集成式软件操作系统 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 - 五 全静音平台 - *5.1全静音平台适用范围 (提供Datasheet证明) - 5.2 全静音平台可用于T1对比 具备 - 5.3 全静音平台可用于TOF序列 具备 - 5.4 全静音平台可用于MRS序列 具备 - 5.5 全静音平台可用于SWI序列 具备 - 5.6 全静音平台可用于FSE序列 具备 - 5.7 全静音平台可用于GRE序列 具备 - 5.8 全静音平台可用于DWI序列 具备 - 六 后处理接口 - 6.1 软件控制照相技术 具备 - 6.2 DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能） 具备 - 6.3 标准激光相机数字接口 具备 - 七 扫描参数 - 7.1 X轴最大FOV ≥500mm - 7.2 Y轴最大FOV ≥500mm - 7.3 Z轴最大FOV ≥500mm - 7.4 最小FOV ≤5mm - 7.5 软件界面 具备原生中文/英文可切换界面 - 7.6 2D SE序列最短TR时间（128矩阵） ≤3ms - 7.7 2D SE序列最短TE时间（128矩阵） ≤1.5ms - 7.8 2D FSE序列最短TR时间（128矩阵） ≤2.5ms - 7.9 2D FSE序列最短TE时间（128矩阵） ≤1.5ms - 7.10 2D FSE序列最小回波间距（128矩阵） ≤1.5ms - 7.11 2D FSE序列最大回波链长度（ETL） ≥1024 - 7.12 2D GRE序列最短TR时间（128矩阵） ≤0.6ms - 7.13 2D GRE序列最短TE时间（128矩阵） ≤0.16ms - 7.14 3D GRE序列最短TR时间（128矩阵） ≤0.1ms - 7.15 3D GRE序列最短TE时间（128矩阵） ≤0.6ms - 7.16 EPI序列最小回波间距（128矩阵） ≤0.16ms - 7.17 EPI序列最短TR时间（128矩阵） ≤1.3ms - 7.18 EPI序列最短TE时间（128矩阵） ≤0.6ms - 7.19 最大弥散加权b值 ≥10000 - 7.20 DTI最大方向 ≥256 - 八、 扫描技术与序列 - 8.1 自旋回波序列（FSE），包括 - 8.1.1 2D/3D快速自旋回波 具备 - 8.1.2 组织弛豫时间测量自选回波序列 具备 - 8.1.3 可选择角度的自旋回波序列 具备 - 8.1.4 单回波、双回波、多回波技术 具备 - 8.1.5 单次激发快速自选回波序列 具备 - 8.1.6 脂肪抑制序列 具备 - 8.1.7 快速脂肪饱和技术 具备 - 8.1.8 水抑制序列 具备 - 8.1.9 反转恢复（IR），包括 具备 - 8.1.10 常规反转恢复序列 具备 - 8.1.11 快速自由水抑制序列（FLAIR） 具备 - 8.1.12 快速自由水抑制序列T1W成像技术 具备 - 8.1.13 快速自由水抑制序列T2W成像技术 具备 - 8.1.14 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） 具备 - 8.1.15 短TI反转回波水脂分离成像 具备 - 8.1.16 真实影像反转恢复序列 具备 - 8.2 梯度回波(2D/3D)，包括 - 8.2.1 多层面梯度回波 具备 - 8.2.2 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 具备 - 8.2.3 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 具备 - 8.2.4 重T2加权高对比序列 具备 - 8.2.5 3D梯度回波技术 具备 - 8.2.6 快速稳态进动梯度回波 具备 - 8.2.7 超快速场回波序列 具备 - 8.2.8 三维成像技术 具备 - 8.3 平面回波成像技术（EPI），包括 - 8.3.1 单次激发平面回波成像技术 具备 - 8.3.2 自旋回波EPI 具备 - 8.3.3 梯度回波EPI 具备 - 8.3.4 反转EPI 具备 - 8.3.5 高分辨EPI采集 具备 - 8.4 神经系统成像技术，包括 - 8.4.1 高分辨解剖成像 具备 - 8.4.2 高分辨率内耳三维成像技术 具备 - 8.4.3 全脊髓成像 具备 - 8.5 弥散成像技术，包括 - 8.5.1 ADC成像 具备 - 8.5.2 各向同性采集 具备 - 8.5.3 各向异性采集 具备 - 8.5.4 ADC值测量 具备 - 8.5.5 ADC-map 具备 - 8.5.6 自动采集处理 具备 - 8.5.7 单次激发DWI 具备 - 8.5.8 多次激发DWI 具备 - 8.5.9 矢状位弥散成像 具备 - 8.5.10 自动生成ADC图 具备 - 8.5.11 可选优化B值 具备 - 8.6 血管成像技术，包括 - 8.6.1 时飞法技术(2D/3D) 具备 - 8.6.2 流入法采集技术（2D/3D） 具备 - 8.6.3 连续多层3D时飞法技术 具备 - 8.6.4 动静脉分离成像技术 具备 - 8.6.5 磁转移(MTC)对比技术 具备 - 8.6.6 最大密度投影技术 具备 - 8.6.7 可变反转角度射频技术 具备 - 8.6.8 多层层面重建技术 具备 - 8.6.9 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU） 具备 - 8.6.10 电影采集回放功能 具备 - 8.6.11 实时互动最大密度投影技术 具备 - 8.7 伪影消除技术，包括 - 8.7.1 流体补偿 具备 - 8.7.2 呼吸补偿 具备 - 8.7.3 呼吸导航技术 具备 - 8.7.4 流动校正梯度波形技术 具备 - 8.7.5 区域饱和技术 具备 - 8.7.6 卷积伪影去除技术 具备 - 8.7.7 自旋回波运动伪影消除技术 具备 - 8.7.8 自由呼吸技术 具备 - 8.7.9 图像滤波增强技术 具备 - 8.7.10 K空间降噪技术 具备 - 8.7.11 环形伪影抑制技术 具备 - 8.8 节时技术，包括 - 8.8.1 半扫描技术 具备 - 8.8.2 全方向部分编码采集技术 具备 - 8.8.3 矩形视野采集技术 具备 - 8.8.4 三维重叠连续采集技术 具备 - 8.8.5 一维并行采集技术 具备 - 8.8.6 二维并行采集技术 具备 - 8.8.7 时空并行采集技术 具备 - 8.8.8 部分回波采集 具备 - 8.9 其他成像技术，包括 - 8.9.1 短TR TE快速成像功能 具备 - 8.9.2 三维定位系统 具备 - 8.9.3 放射状片层定位技术 具备 - 8.9.4 扫描暂停 具备 - 8.9.5 可变带宽技术 具备 - 8.9.6 预扫描技术 具备 - 8.9.7 信噪比显示功能 具备 - 8.9.8 静音扫描技术 具备 - 8.9.9 实时交互式成像功能 具备 - 8.9.10 磁共振实时定位 具备 - 8.9.11 磁共振实时交互式参数改变 具备 - 8.9.12 高分辨成像检查 具备 - 8.9.13 组合扫描功能 具备 - 8.9.14 水饱和技术 具备 - 8.9.15 预饱和技术 具备 - 8.9.16 饱和带数目 ≥6 - 8.9.17 平行饱和带 具备 - 8.9.18 伴随饱和带 具备 - 8.9.19 脂肪饱和技术 具备 - 8.9.20 信号平均技术，包含内模式和外模式 具备 - 8.9.21 频率编码方向扩大采集 具备 - 8.9.22 相位编码方向扩大采集 具备 - 8.9.23 偏中心扫描技术 具备 - 8.9.24 可变K空间填写方式 具备 - 8.9.25 K空间快速采集 具备 - 8.9.26 线圈灵敏度校正技术 具备 - 8.9.27 肝脏动态增强技术 具备 - 8.9.28 图像亮度均一化校正技术 具备 - 8.9.29 自动中心扫描技术 具备 - 8.9.30 图像插值放大技术 具备 - 8.9.31 图像变形校正技术 具备 - 8.10 高级临床应用软件包，包括 - 8.10.1 神经成像软件包 具备 - 8.10.2 体部系统软件包 具备 - 8.10.3 骨关节成像软件包 具备 - 8.10.4 肿瘤成像软件包 具备 - 8.10.5 乳腺成像软件包 具备 - 8.10.6 血管成像软件包 具备 - 8.10.7 心脏成像软件包 具备 - 8.10.8 妇产成像软件包 具备 - 8.10.9 儿科成像软件包 具备 - 九、 高级应用平台及软件 - 9.1 压缩感知成像技术 具备 - 9.1.1 全身动态成像 具备 - 9.1.2 全身静态成像 具备，可用于2D和3D序列 - 9.2 基于深度学习技术的卷积神经网络的采集重建技术 具备 - 9.2.1 基于深度学习技术的卷积神经网络的采集重建可以用于神经系统成像 具备 - 9.2.2 基于深度学习技术的卷积神经网络的采集重建可以用于脊骨系统成像 具备 - 9.2.3 基于深度学习技术的卷积神经网络的采集重建可以用于关节系统成像 具备 - 9.2.4 基于深度学习技术的卷积神经网络的采集重建可以实现单次屏气的腹部T2w成像 具备 - 9.3 磁敏感加权成像 支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示 - 9.3.1 体部磁敏感加权成像 具备快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比。 - 9.3.2 动态磁敏感加权成像 采集多个TE，必须具备高通滤波的相位图。 - 9.4 超短回波/零回波成像技术 具备，可用于关节和肺部成像 - 9.5 脂肪定量技术 具备 - 9.6 虚拟弥散成像技术 具备 - 9.7 小视野弥散成像技术 具备 - 9.8 无门控自由呼吸腹部多期动态增强技术 具备 - 9.9 三维动脉自旋标记成像技术3D ASL 具备 - 9.11 动态增强定量分析及高级后处理. 具备 - 9.12 多部位智能扫描技术 具备 - 9.12.1 头部智能扫描 具备 - 9.12.2 脊柱智能扫描 具备 - 9.12.3 膝关节智能扫描 具备 - 9.12.4 腹部智能扫描 具备 - 9.12.5 肩关节智能扫描 具备 - 9.13 独立原厂高级影像后处理工作站 具备 - 9.13.1 BOLD高级后处理 具备 - 9.13.2 波谱高级后处理 具备 - 9.13.3 脑灌注高级后处理 具备 - 9.13.4 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理 具备 - 9.13.5 参数定量高级后处理 具备 - 9.13.6 图像融合高级后处理 具备 - 9.13.7 血管分析高级后处理 具备 - 十、 病人检查环境 - 10.1 双向病人通话系统 具备 - 10.2 防磁降噪耳机 具备，可降噪并进行通话或音乐播放 - 10.3 检查通道通风系统 具备，可在床旁调节 - 10.4 检查通道照明系统 具备LED孔径照明系统，可在床旁调节 - 10.5 嵌入式触控显示屏 具备，磁体外壳两侧各1个 - 10.6 患者生理信号监控系统 具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 - 10.7 床旁患者信息系统 具备，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息 - 10.8 床旁技师帮助系统 具备，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作 - 10.9 患者紧急呼叫装置 具备，提供防磁气动报警球 - 10.10 检查床最大承重 ≥310KG - 10.11 检查床最低床位高度 ≤52cm - 10.12 扫描床水平运动最大速度 ≥20cm/s - 10.13 扫描床长度 ≥260cm - 10.14 单次进床最大扫描范围 ≥205cm - 10.15 多站扫描自动移床功能 具备 - 10.16 床旁紧急制动按钮 具备，扫描床两侧各1个 - 10.17 床旁脚踏扫描开关 具备 - 10.18 防磁输液架 具备 - 10.19 无管降噪耳机 具备 - 10.20 人体智能感知系统（提供Air Touch或BioMatrix或VitalEye） 具备 - 10.20.1 无需额外门控可感知呼吸信号 具备 - 十一、 配套附属设备 - 11.1 磁共振专用高压注射器一套 具备 - 11.2 磁共振专用冷水机+空调一套 具备 - 11.3 双立柱铁磁探测系统一套 具备 - 11.4 无磁转运床+无磁灭火器一套 具备 - 11.5 包含机房屏蔽工程 具备 | 台 | 1 |
| 2 | 血液透析机（单泵机） | - 1 中国境内生产，屏幕尺寸≥14英寸，彩色液晶触摸屏，全中文操作及显示系统，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，耗材、原液配方等全开放。 - 2 压力监测要求： - 动脉压监测范围: -300～＋400 mmHg，监测精度: ±10 mmHg - 静脉压监测范围: 0～＋400 mmHg，监测精度: ±10 mmHg - 跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢600 mmHg，监测精度：±10 mmHg - 3 透析液要求： - 透析液流量: 300～600ml/min, 10ml可调 - 温度范围: 33℃～40℃ - 4 导电率监测范围: 12.5～16ms/cm - 反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度 - *5 预冲后可自动待机，透析液流量可自动降至0ml/min，节约成本。 - 6 超滤控制要求： - 超滤方式: 双平衡腔容量式超滤 - 超滤率: 0～4L/h，精度: ±1.0% - 7 血泵流量：0～600ml/min，10ml/min可调 - 8 肝素注射：可编定停止时间，读取累计肝素容量，流速：0～10 ml/h可调。 - 9 可提供超滤量、钠离子、碳酸盐、肝素、透析液流量、透析液温度等多种曲线自定义功能，提供个性化透析方案 - 10 漏血检测与报警: 超声或光学原理检测 - 11 标配原装品牌透析液过滤器及支架，每支透析液过滤器可使用不低于140人次 - 12 设备具备热、化学方式消毒，可脱钙消毒同时完成，并可保存消毒记录 - 13 标配充分性监测装置: 显示Kt/V值,为临床医生提供治疗有益数据及参考。 - 14 透析过程中，具有快速精准补液功能。 - 15 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录 - 16 水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度 - 17 安全要求: 符合GB9706.1，GB9706.2安全标准 - 18 电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz - 19 后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 - 20 机器使用寿命≥10年（需有在产品说明书或操作手册、产品彩页等公开文件中说明使用年限） | 台 | 30 |
| 3 | 血液透析滤过机（双泵机） | - 1 中国境内生产，屏幕尺寸≥14英寸，彩色液晶触摸屏，全中文操作及显示系统，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，耗材、原液配方等全开放。 - 2 压力监测要求： - 动脉压监测范围: -300～＋300 mmHg，监测精度: ±10 mmHg - 静脉压监测范围: 100～＋400 mmHg，监测精度: ±10 mmHg - 跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢600 mmHg，监测精度：±10 mmHg - 3 透析液要求： - 透析液流量: 300～700ml/min, 10ml可调 - 温度范围: 33℃～40℃ - 导电率监测范围: 12.5～16ms/cm - 反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度 - *4 预冲后可自动待机，透析液流量可自动降至0ml/min，节约成本。 - 5 超滤控制要求： - 超滤方式: 容量式平衡腔控制，（可探测膜位移）。 - 超滤率: 0～4L/h，精度: ±1.0% - 6 置换液流量范围: 0-500 ml/min - 7 血泵流量：0～600ml/min，10ml/min可调 - 8 肝素注射：可编定停止时间，读取累计肝素容量，流速：0～10 ml/h可调。 - 9 可提供超滤量、钠离子、碳酸盐、肝素、透析液流量、透析液温度等多种曲线自定义功能，提供个性化透析方案 - 10 漏血检测与报警: 超声或光学原理检测 - 11 标配原装品牌透析液过滤器及支架，每支透析液过滤器可使用不低于140人次 - 12 设备具备热、化学方式消毒，可脱钙消毒同时完成，并可保存消毒记录 - 13 标配充分性监测装置: 显示Kt/V值,为临床医生提供治疗有益数据及参考。 - 14 透析过程中，具有快速精准补液功能。 - 15 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录 - 16 水供应要求：水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度 - 17 安全要求: 符合GB9706.1，GB9706.2安全标准 - 18 电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz - 19 后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 - 20 机器使用寿命≥10年（需有在产品说明书或操作手册、产品彩页等公开文件中说明使用年限） | 台 | 10 |

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）      包

投 标 文 件

项目编号：

投 标 人：                    （企业电子签章或公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：      （个人电子签章或签字）

年   月   日

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：（采购人）

1、在研究了                 项目    包的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，我单位经研究愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供货物的供应、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等全部工作内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按期、按质、按量完成本项目系统供货及安装调试，达到合同规定的要求。

4、我们同意在从规定的开标之日起90日历天的投标有期内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行我单位的全部责任。

7、我们同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，理解你单位不一定接受最低报价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

8、我们同意按照规定缴纳招标代理服务费。

9、其他补充说明。

供应商（单位电子签章）：

地址：

电话：

法定代表人或委托代理人（电子签名或盖章）：

日期：       年      月        日

- （二）投标函附录

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 标包 | 包 |
| 投标范围 | 具体内容为标包清单内所含货物的供应、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 |
| 投标总报价（元） | 大写：人民币 小写：￥ 元 |
| 交货期及安装期 |  |
| 质量要求 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 价格折扣 （非专门面向中小企业采购时使用） | 符合小微企业价格折扣（是/否） |
| 备注： |  |

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名或盖章）：

日期：         年        月           日

- 二、法定代表身份证明及授权委托书

- （一）法定代表身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （单位电子签章）

日期：         年        月        日

法定代表人身份证扫描件

- （二）授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）      包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

代理人无转委托权。

供应商：                     （单位电子签章）

法定代表人：                  （电子签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （电子签名或盖章）

身份证号码：

日期：       年       月       日

委托代理人身份证扫描件

- 三、分项报价表

- 货物分项报价一览表

项目编号：                                                          货币单位：元

| 序号 | 项目内容 | 品牌及制造商 | 规格型号（如有） | 原产地 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： (大写)： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

注：1、根据《第五章 项目采购需求》填报报价明细。

2、合计金额应与投标函附录中投标总报价一致。

3、除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、验收、培训费、质保期内外服务、运输费和保险费等。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名或盖章）：

日期：       年       月       日

- 四、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标技术要求 | 投标技术指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应按招标文件中的采购项目技术参数、规格与要求，对采购内容进行响应，供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

2、投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名或盖章）：

日期：       年       月       日

- 五、投标产品技术性能指标的详细描述及技术支持资料

投标人须提供有关投标货物符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是说明书、检测报告、技术白皮书、产品彩页等；投标设备有强制性认证要求的，须提供设备的3C认证证书（如有）。

注：技术参数加星号(*)的需提供技术白皮书或检验报告。

（内容及格式由供应商自拟）

- 六、资格审查资料

- （一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书（若有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

- （二）资格证明文件

（具体要求详见“招标文件-第三章 评标办法和标准-评分办法前附表”中“资格评审标准”）

- 七、实施方案

(此项针对“招标文件-第三章 评标办法和标准-评分办法前附表”中“综合部分”，供应商根据自身情况自行编制)

- 八、相关承诺书及声明函

- （1）中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称）的 (项目名称） 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称）,属于(工业)行业；制造商为(企业名称），从业人员     人,营业收入为      万元，资产总额为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(     )行业；制造商为(企业名称）,从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日   期：

注译：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。

3、属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

- （2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

- （3）监狱企业证明文件(如有)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小型和微型同等的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在标文件中附扫描件。

提醒：如果供应商不是监狱企业单位，则不需要提供《监狱企业证明文件》

- （4）廉洁投标承诺书

为确保公共资源交易活动合法、合规、公平、公正、公开，我单位在 （项目名称） 项目投标活动中承诺如下事项：

一、严格执行招标投标法、政府采购法等各项法律、法规及制度，主动接受相关部门和社会的监督。

二、不与采购人、代理机构串通投标；不与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争。

三、不向招标代理机构、评委和招标单位人员进行任何形式的商业贿赂以谋取中标机会。

四、保证提供的投标资料真实、准确、合法，不以任何形式弄虚作假骗取中标。

五、不以低于成本的报价竞标，不以他人名义投标，不以任何方式转包和违法分包。不以投诉为名排挤竞争对手，不进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。

六、中标后，在规定时间内与采购人签订合同并依法履行合同。

七、违反上述承诺或有其他违法违规行为，愿意接受被没收投标保证金，以及按照国家法律、法规和相应规章制度规定接受处罚，愿意承担一切法律责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名或盖章）：

日期：      年     月    日

- （5）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名或盖章）：

日期：       年       月       日

- （6）投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：           （单位电子签章）

法定代表人或授权代表：               （电子签名或盖章）

日期：

- （7）采购代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：         ，项目编号：         ）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：         （单位电子签章）

法定代表人或授权代表：              （电子签名或盖章）

日期：

- 九、供应商认为必要的其他材料