潢川县人民医院疼痛科医疗设备系统采购项目（二次）

招标文件

采购编号：潢财公开招标-2024-9

采   购   人：潢川县人民医院

招标代理机构：信阳硕华工程项目管理有限公司

日        期：二零二四年四月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法及评标标准	15

第四章 合同样本	20

第五章 技术参数	28

第六章 投标文件格式	41

# 第一章 招标公告

项目概况

潢川县人民医院疼痛科医疗设备系统采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在新郑市公共资源电子交易平台获取招标文件，并于 2024年6月12日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：潢财公开招标-2024-9。

2、项目名称：潢川县人民医院疼痛科医疗设备系统采购项目（二次）。

3、采购方式：公开招标。

4、预算金额：168.35万元。

最高限价：168.35万元。

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潢财公开招标-2024-9 | 潢川县人民医院疼痛科医疗设备系统采购项目（二次） | 1683500 | 1683500 |

- 采购需求：（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：本次采购共1个包，具体内容为清单内所含货物的供应、安装、调试、售后等内容，技术参数具体以招标文件为准。

5.2交货及安装期：合同签订后30日历天；

5.3质量要求：合格，符合国家相关质量验收标准；

5.4质保期：1年；

5.5供货地点：采购人指定地点；

5.6资金来源：财政资金+自筹资金。

6、合同履行期限：合同签订之日起30日历天内。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否为只面向中小企业采购：否。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第3款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标供应商必须提供三证合一的营业执照；

3.2投标供应商为生厂产商须提供《医疗器械生产许可证》、供应商为经销商的需提供《医疗器械经营许可证》；

3.3投标产品是医疗器械的须具有有效期内的《医疗器械注册证》或医疗器械产品相关备案凭证。

3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或2023年度经审计的财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）；

3.5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺书）；

3.6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

3.7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺）；

3.8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“中国执行信息公开网”查询“失信被执行人”、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动，提供查询网页截图；

3.9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（提供书面承诺书）。

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月20日00时00分至2024年5月24日23时59分（北京时间）

2.地点：在新郑市公共资源电子交易平台内下载

3.方式：（1）投标企业须注册成为新郑市公共资源交易会员并取得数字证书（详见新郑市公共资源交易中心网站-通知公告-《新郑市公共资源交易中心关于市场主体信息库注册的通知》、《关于数字证书(CA)互认功能上线试运行的通知》）。

（2）登陆新郑市公共资源电子交易平台下载。

（3）获取招标文件后，登录新郑市公共资源交易中心网站-下载专区-《投标人操作手册》下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年6月12日9时30分（北京时间）。

2、地点：在新郑市公共资源电子交易平台中加密上传电子投标文件。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年6月12日09时30分（北京时间）

2.地点：新郑市不见面开标大厅。通过PC登录新郑市公共资源交易中心网站，进入不见面开标大厅(详见新郑市公共资源交易中心网站--办事指南--服务指南《新郑市公共资源交易中心不见面开标操作说明》。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《新郑市公共资源交易中心网》上发布,招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“不见面开标”交易方式，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

4、拟参与本项目的各潜在供应商，在项目投标截止时间前请及时更新市场主体信息库的相关信息（如营业执照、资质证书、财务状况报告等），应确保各类证书在有效期内，否则可能影响正常投标，由此造成的后果自行承担。 。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：潢川县人民医院

地址：河南省信阳市潢川县跃进东路104号

联系人：王先生

联系方式：0376-3119359

2.采购代理机构信息

名称：信阳硕华工程项目管理有限公司

地址：潢川县环城路银钻首府2号楼101号（小区大门东侧）

联系人：吴先生

联系方式：0376-3193398　　18503860353

3.项目联系方式

项目联系人：吴先生

电话：18503860353

4.监督单位：潢川县政府采购管理办公室

联系人：杨政

电话：0376-5528602

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：潢川县人民医院 地 址：河南省信阳市潢川县跃进东路104号 联 系 人：王先生 电 话：0376-3119359 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构：信阳硕华工程项目管理有限公司 地址：潢川县环城路银钻首府2号楼101号（小区大门东侧） 联系人：吴先生 联系方式：0376-3193398 18503860353 |
| 3 | 项目名称 | 潢川县人民医院疼痛科医疗设备系统采购项目（二次） |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金+自筹资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 采购内容 | 详见招标文件 |
| 8 | 质量要求 | 合格，符合国家相关质量验收标准 |
| 9 | 交货及安装期 | 合同签订之日起30日历天内 |
| 10 | 质保期 | 1年 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第3款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： 3.1投标供应商必须提供三证合一的营业执照； 3.2投标供应商为生厂产商须提供《医疗器械生产许可证》、供应商为经销商的需提供《医疗器械经营许可证》； 3.3投标产品是医疗器械的须具有有效期内的《医疗器械注册证》或医疗器械产品相关备案凭证； 3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或2023度经审计的财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）； 3.5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺书）； 3.6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）； 3.7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺）； 3.8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“中国执行信息公开网”查询“失信被执行人”、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动，提供查询网页截图； 3.9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（提供书面承诺书）。 |
| 12 | 付款方式 | 中标后与采购人签订合同时另行商定 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 14 | 投标截止时间 | 2025年 6 月 12 日 9 时30分 |
| 15 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 16 | 采购人澄清 的时间 | 提交投标文件截止时间15日前 |
| 17 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 18 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为其它所需要补充的内容 |
| 19 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 20 | 投标文件签字和盖章要求 | 1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。 |
| 21 | 投标文件份数及其他要求 | 加密电子版壹份（加密电子版投标文件须在投标截止时间前在新郑市公共资源电子交易平台中加密上传） |
| 22 | 投标文件递交 | 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2024 年 6 月 12 日 9 时30分 开标地点：新郑市不见面开标大厅。通过PC登录新郑市公共资源交易中心网站，进入不见面开标大厅(详见新郑市公共资源交易中心网站--办事指南--服务指南《新郑市公共资源交易中心不见面开标操作说明》)。 备注：(1)供应商应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。 （2）请相关人员认真学习新郑市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新郑市公共资源交易平台不见面开标系统操作手册》。 |
| 24 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：共5人组成，其中业主评委1人，评标专家4人。 评标专家确定方式：由采购人在监督部门监督下从河南省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 26 | 采购人预算价 | 本项目招标控制价为： 168.35万元 若供应商报价超过招标控制价的投标报价按无效标处理。 |
| 27 | 服务费 | 中标服务费：参照国家国家相关收费标准，由中标人在领取中标通知书之前向招标代理机构支付。 |
| 28 | 履约保证金 | 无 |
| 其他补充内容 | 质疑 | 投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑,质疑时须提供设备生产厂家针对本项目直接或逐级的产品授权书。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。 |

1.总则

- 1.1项目概况

- 1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

- 1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5招标方式：见投标人须知前附表。

- 1.1.6预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

- 1.2资金来源和落实情况

- 1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.2.2出资比例：见投标人须知前附表。

- 1.3采购内容、质量要求、交货期、质保期

- 1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

- 1.3.2质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.3.3交货期：见投标人须知前附表。

- 1.3.4质保期：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求

- 1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 评标办法及评标标准；

- 合同样本；

- 技术参数；

- 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间15天前在新郑市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在新郑市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在新郑市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标书及开标一览表

（2）授权委托书

（3）投标报价明细表

（4）报标货物简要说明一览表

（5）技术要求偏离表

（6）服务承诺书

（7）售后服务和优惠承诺

（8）资格声明

（9）中小企业声明函

（10）残疾人福利性单位声明函（如有）

（11）监狱企业证明文件(如有)

（12）供应商资格证明材料

（13）其他资料(供应商认为有必要提交的其它材料)

（14）反商业贿赂承诺书

（15）履约承诺书

投标文件“（1）—（15）”编制页码，并列明投标文件各组成部分的起止页码，以便评委审阅。

投标供应商、中标候选供应商或中标供应商不得提供虚假资料，否则将被取消投标资格、中标候选供应商资格或中标供应商资格。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效标处理。

3.2.3本项目的投标总报价以3.2.1条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6投标人负责国外生产的设备的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审

| 内容 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格= | 报价 | 报价 | 报价×（10-20%） | 报价×（10-20%） |

3.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3根据财库(2017)141号文件规定,在政府采活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式),并对声明的真实性负责。

3.3.4根据（财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知）财库〔1906〕90号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

3.3.5根据（财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）财库〔1904〕185号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

注：投标价格为含税价，应包含设备配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5、投标文件的制作：

3.5.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“新郑市公共资源交易中心”网站【下载专区】的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”。

（3）第六章“投标文件格式”中要求盖电子签章的地方，投标人均应按照要求盖电子签章。

（4）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（5）投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件制作手册”。

3.5.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“新郑市公共资源交易中心”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.5.5 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

  - 投标文件的上传

4.1.1 加密的电子响应文件应按照本章第 3.5.3 项要求制作并加密，未按要求加密的响应文件，采购人（“新郑市公共资源交易中心”系统）将拒绝接收。

4.1.2 电子响应文件递交的截止时间：见供应商须知前附表。

  - 投标文件的递交

4.2.1 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人只须递交加密电子投标文件，无须递交纸质版投标文件和未加密的电子投标文件。

4.2.2 投标人应在规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“新郑市公共资源交易中心”系统，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素， 未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“新郑市公共资源交易中心”系统）将拒绝接收。

4.2.3 加密电子投标文件逾期上传，采购人及代理机构不予受理。

4.2.4 在特殊情况下，采购人如果决定延后递交投标文件截止日期，至少应在原定的投标截止期前 2 天，将此决定通过“新郑市公共资源交易中心”系统发出。在此情况下，采购人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止日期。

  - 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至新郑市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）投标文件递交截止时间到，公布投标人名单；

（2）电子投标文件解密；

（3）电子唱标；

（4）开标结束。

5.3 开标异议

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。

7.3签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

8.重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

9.纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

采购人的监督部门在采购过程中有履行全程监督的权力。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5质疑

供应商对评标结果有异议的，可向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑必须在国家相关法律、法规规定的时间内以书面形式递交。供应商应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。采购人或采购代理机构将按国家有关规定予以答复。

9.6投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向采购人纪检监察部门或政府采购部门投诉、必须实名举报。供应商应保证提出的投诉内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。监督机构将按国家有关规定予以答复。

9.7处罚

本次采购的采购人、供应商、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在采购、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

因中标人在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时中标人应赔偿由此给发包人所带来的一切损失。

10.需要补充的其它内容

10.1本采购文件解释权归采购人。

10.2落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形】。本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）等政府采购政策

10.3根据“信财购【2020】5号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》”要求禁止“将行业协会、商会颁发的企业资质证书、入围目录名单或奖项作为评审条件的（有特殊要求除外）。”规定供应商如提供上述证明材料，评标委员会可视为无效证明材料。

10.4其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

# 第三章  评标办法及评标标准

一、评标办法

（一）评标办法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评标委员会主任，并由评标委员会主任牵头领导该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对形式性检查、资格性检查和响应性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会首先对供应商的投标报价进行评审。如果评标委员会怀疑其报价低于其成本价而对其进行质疑，供应商应对其作出合理解释。如评标委员会不接受供应商的解释理由，该供应商的报价将被判为低于其成本价，其投标报价为无效报价。评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，供应商的最终得分为所有评委所打分值的算术平均值，计分过程中按四舍五入的法则,最终结果取至小数点后2位。

4、推荐中标候选供应商名单。评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并按得分高低推荐三名合格的中标候选人（供应商得分计算至小数点后二位）。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人按序确定中标人。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，依此类推，或重新组织招标。

二、评分办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资 格 评 审 标 准 | 二十二条规定 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
|  |  | 特定资格要求 | 1.投标供应商必须提供三证合一的营业执照； 2.投标供应商为生厂产商须提供《医疗器械生产许可证》、供应商为经销商的需提供《医疗器械经营许可证》； 3.投标产品是医疗器械的须具有有效期内的《医疗器械注册证》或医疗器械产品相关备案凭证； 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或2023度经审计的财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）； 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺书）； 6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）； 7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺）； 8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（提供书面承诺书）。 |
|  |  | 注：投标文件中附相关证件影印件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查 |  |
| 2.1.2 | 形式 评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字或盖章 | 符合招标文件要求的签字、盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 投标报价不超过预算价（最高限价） |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第8项规定 |
|  |  | 交货期及安装期 | 符合第二章“供应商须知”第9项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知”第10项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第19项规定 |

- 三、评分标准

| 项目 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （35分） | 投标报价 | 35分 | 价格分采用低价优先法计算，满分35分。（小数点四舍五入），即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效供应商的价格分按照下列公式计算： 投标价格得分=（评标基准价÷投标报价）×35 对小型和微型企业报价给予15%的扣除。用扣除后的投标报价参与评审。供应商符合“小型和微型”企业标准，应提供《中小企业声明函》或其它证明材料，未提供者不予认定。 备注：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（建议比控制价低30%的），且该投标人的技术等主要指标有大量或明显故意不符，可能影响采购质量或者项目履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术 部分 （45分） | 技术参数指标符合性 | 45分 | 根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断技术部分是否满足招标文件技术的要求。完全符合或优于招标文件技术要求的得45分，每有一项非★号项技术指标不满足或未响应扣2分，★号项每有一项技术指标不满足或未响应扣5分，扣完为止。 |
| 综合 部分 （20分） | 投标人类似项目及成功案例 | 3分 | 2020年1月1日以来供应商相关项目业绩，提供一个得3分，共3分。（投标文件中附中标公告截图、合同、中标通知书扫描件，以合同签定时间为准） |
|  | 交货期 | 2分 | 满足招标文件规定的前提下，交货期的前提下，交货期提前3-7天得1分，提前7天以上得2分 |
|  | 产品综合评价 | 4分 | 根据产品综合质量、经久耐用性、临床实用性等因素，优秀得2-4分，一般得0-2分； |
|  | 售后服务 | 2分 | 有完善的售后服务方案得0-2分 |
|  |  | 3分 | 有完善的维修保养计划及具有完善的人员培训计划的得0-3分。 |
|  |  | 6分 | 后续技术支持和维护能力，对服务承诺的保障措施，提供免费上门维护、升级服务，对故障响应，解决问题所采取的措施。服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施及用户增加需求的服务响应措施情况进行打分。优秀得4-6分，良好得2-4分，差得0-2分 |
| 合计 |  |  | 满分100分 |

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1.未通过第三章评标办法资格评审、形式评审、响应性评审的；

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；

4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

5.属于串（围）标行为的；

6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

7.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；

8．不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

- 本

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考信财购〔2020〕19 号“信阳市财政局关于规范政府采购合同和项目履约验收格式的通知”中货物类合同模板签订合同。

货物类

政府采购合同

项目名称：

招标采购文件编号：

甲方合同编号：

甲方：

乙方：

甲方合同法律审核部门：

签订时间：	年	月	日

甲方）（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

一、合同文件

- 下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.（××号）招标采购文件

- 2.投标文件

- 3.乙方在投标时的书面承诺

- 4.（××号）中标通知书

- 5.合同补充条款或说明

- 6.保密协议或条款

- 7.相关附件、图纸

- 二、合同标的

- 乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

- 三、合同总金额

- 本合同货物总金额：                  元。

- 大写：￥                                          元。

- 分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

- 本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

- 本合同执行期间合同总价款不变。

- 四、权利和质量保证

- 1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

- 2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

- 本项目质保期      年，保修期     年。

- 3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

- 4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

- 5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

- 6.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

- 五、付款方式

- 1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

- 2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

- （1）经甲方确认的发票；

- （2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

- （3）其他材料。

- 3.款项的支付进度如下（具体以双方签订的合同为准）：                 。

- 六、交货和验收

- 1.交货时间：                  。

- 交货地点：                  。

- 安装调试时间：                       。

- 2.乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

- 3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

- 4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

- 5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的  _个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a.重新调试直至合格为止；

- b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

- 甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

- 6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

- 7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

- 8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

- 9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

- 10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

- 七、项目管理服务

- 乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

- 项目负责人姓名：               ； 联系电话：                  。

- 八、售后服务

- 1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

- 2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

- 3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

- 4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

- 5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

- 6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

- 九、分包

- 除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

- 十、合同的生效

- 1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

- 2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 十一、违约责任

- 1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起  15 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价  10 ％的违约金。

- 2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 10 ％的违约金。

- 3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 ‰的违约金。如乙方逾期交货达 30天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

- 4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 1 ‰违约金。

- 5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 6.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

- 十二、不可抗力

- 甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

- 十三、争议的解决方式

- 1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

- 3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第              种方式解决：

- ①向信阳市有管辖权的法院提起诉讼；

- ②向信阳仲裁委员会提出仲裁。

- 4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

- 十四、其他

- 符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

- 甲   方：                                        乙   方：

- 名称：（盖章）                                    名称：（盖章）

- 地址：                                           地址：

- 法定代表人（签字）：                              法定代表人（签字）：

- 授权代表（签字）：                                授权代表（签字）：

- 开户银行：                                       开户银行：

- 银行帐号：                                       银行帐号：

- 合同法律审核（盖章）：

- 时  间：         年     月     日

特别说明：

- 1.本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款， 在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

- 2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

- 3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

- 4.除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

附件

供货明细项目一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 产地生产 厂商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目加行） |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等）费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章 技术参数

- 采购清单列表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 困难气道车 | 1 |  |
| 2 | 麻醉深度监测模块BIS | 1 |  |
| 3 | 脑氧饱和度监测仪 | 1 |  |
| 4 | 自体血回收机 | 1 |  |
| 5 | 体表加温设备(暖风机) | 1 |  |
| 6 | 体表加温设备(输液加温设备)医用输 血输液加温器 | 1 |  |
| 7 | 可视喉镜(硬镜+软镜)气道管理系统 | 1 |  |
| 8 | 高能激光治疗仪(激光治疗仪) | 1 |  |
| 9 | 射频治疗仪(射频控温热凝仪) | 1 |  |

- 技术参数

一. 困难气道车技术参数

1. 高光模具成型台面，高级ABS工程塑料，采用专业模具，一次注塑成型、美观大方，坚固耐用，手感光滑易清洗，永不褪色；内添加抗菌树脂，有效防止二次感染.

2. 铝合金型材立柱；表面喷砂电白工艺处理，颜色亮丽持久。

3.台面后高前低，两侧斜面突起设计，安全置物；

4.车体有抽屉，方便药品器械分类存放，抽屉选用自回弹式优质静音伸缩静音滑轨，内设滚珠结构，推拉自如，保证在抽拉过程中抽屉不滑脱，安全、可靠，抽拉顺畅安静，抽屉数量3-5个可选择。

5.底部采用静音防缠绕脚轮，带刹车，推行灵活，转向准确；

二.麻醉深度监测技术参数

1、麻醉深度监测采用业界公认的金标准的脑电双频指数（BIS）技术，模块化设计，支持BISx4监测，可对单侧或双侧大脑半球进行BIS监测，支持在同类型监护仪共享模块功能

2、脑电双频指数显示范围0-100

3、肌电活动（EMG）通过棒图显示，监测范围：30-55dB

4、抑制比（SR）监测

5、频谱边缘频率（SEF）监测

6、信号质量指数（SQI）实时监测，范围：0-100%

7、总功率（TP）监测，监测范围（40-100dB）

8、使用BISx4监测时，左右大脑半球监测数据分别显示

9、使用BISx4监测时，提供左右大脑半球不对称性（ASYM）监测，监测范围：0-100%

10、波形显示区提供脑电波形或BIS趋势显示

11、脑电波形扫描速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

三.无创颅内氧饱和度监测仪技术参数

1、 采用无创方式进行脑组织氧监测

2、 支持rSO2（局部血氧饱和度）监测模块或者单机，如是模块化设计，无需单独的电源,插入监护仪即可使用。

3、 rSO2 测量提供无创和持续的 rSO2 变化的信息。rSO2测量是实时的，即时显示局部氧气输送和氧气消耗临界平衡的变化。

4、 rSO2 测量设备用于临床，可用于重量大于 2.5kg 的成人、小儿和新生儿的头部前额，肾部的血氧饱和度的辅助监测。

5、 测量参数显示包括：基线数值 （ BL）、信号强度指数 （ SSI）、 rSO2 相对于基线的变化、rSO2 最近 60 分钟平均值

四.自体血液回收机技术参数

- ★适用范围：自体血液回输机能对自体同源的血液进行抗凝收集、清洗及回收等程序，将回收的红细胞保存到血袋中，以备回输给患者，适用于各类手术

- #具有多种操作模式：半自动模式、手动模式

- #界面显示：一体化智能显示终端，液晶触摸屏，图文数据显示，中文操作界面

- #具有＞1个蠕动泵设计

- 标准洗涤时间：(3—5)min/周期

- #紧急模式血液处理时间：＜1min快速回输

- ★血液成分分离功能

- ★设备具有断电记忆功能

- 具有防红细胞流失调节功能

- 红细胞回收率：≥90%

- 回收后血球压积：≥50%

- 具有预冲功能

- 离心机转速：2000-5650转/分

- 蠕动泵流量：0-1000ml/分

- 具有气泡检测功能

- 具有红细胞血层检测功能

- 具有离心杯漏液检测功能

- 具有血液洗净度检测功能

- 具有离心井盖锁检测功能

- 开机自检功能

- 抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作；具有锁死功能的万向轮

五．体表加温设备(暖风机)技术参数

- 1、设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者；

★2、控温方式：双核半导体控温系统，制冷/制热双重功能，无氟、无制冷剂，零污染，两套独立的控温模块，降温/升温速度快；

3、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz，功率：1500VA；

4、输出结构：双路输出，可同时连接2个控温配件或单独连接1个控温配件；

★5、显示方式：7寸全智能化彩色触摸屏，中文菜单操作，清晰直观；

6、循环液体制冷设置范围：4℃～36℃，步进值0.5℃；

7、循环液体制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃；

8、体温制冷设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃；

9、体温制热设置范围：30℃～37℃，步进值0.1℃；

10、体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃；

11、自动模式：设备将患者体温控制在设定值；

12、手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值；

★13、进口快接装置：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅；

14、开机自检功能：安全可靠，计时功能，可长时间连续使用；

15、制冷空载速率：制冷工作状态，在25℃至10℃温度下降区间内，取不小于8℃的温度差数值，制冷空载速率不小于1.5℃/min；

16、制热空载速率：制热工作状态，在30℃至40℃温度上升区间内，取不小于8℃的温度差数值，制热空载速率不小于2.5℃/min；

17、负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率不小于1℃/h；

18、循环液体温度超过42℃时，设备停止工作，并具有提示音；

19、水箱内液体不足时，设备停止工作，并具有提示音；

20、体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音；

21、设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示；

22、连续循环输出:两组连续水循环，患者的热量连续不断被带走，效率高，并且毯温度与毯内水温一致；

23、体温（传感器）出现故障，不影响手动模式控温工作；

24、工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)；

25、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

26、密封性：控温毯循环管路密封良好，无泄漏现象；

27、蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，增加了导热面积，水流无死角，抗菌、抗老化、柔软、耐用，具有防褥疮功能；

28、承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥135kg；

29、控温配件：毯子（I型）、软帽；

★30、外观尺寸：豪华型一体机400*400*945，内嵌式储物箱，可存放配件，方便收纳；

六.双通道输血输液加温器技术参数

1、独立工作单元：左右通道，独立控制，一机两用，满足临床多种需求；

2、匹配常用输液管路，无需专用耗材；

3、干式加热法，加温迅速；

4、柔性包裹式加温，热量恒定，安全方便快捷；

5、液晶大屏显示，临床易操作；

6、温度设定范围：33.0℃～43.0℃;

7、设定温度自动记忆功能；

8、可插拔式加热管路；

9、加热温度自动补偿功能；

10、自动识别加热管路规格；

11、标配加热管规格类型：N09;四种品规，可根据需求任意搭配

12、温度调整步距：0.5℃；

13、温控精度：±1.0℃；

14、预热时间： 从室温23℃加热到39℃的时间应＜60秒；

15、加热输出状态颜色条显示，便于安全提醒及时设置合适的温度；

16、加热指示动态标识，一目了然；

17、微电脑精准控制温度报警系统；

18、报警及保护：低温报警、高温报警、超温报警、传感器故障报警、

加热故障报警；

19、安全类型：I 类BF型防除颤；

七. 可视喉镜(硬镜+软镜)气道管理系统技术参数要求

一：主机技术要求

★1.1：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

1.2:主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转。

★1.3：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

1.4：可通过有线或无线方式外接图像处理工作站，具备USB、HDMI输出方式，通过HDMI接口可同屏实时显示手柄前端摄像头的影像。

★1.5：主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放，容量8GB。

★1.6：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

★1.7：采用智能主控芯片，同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。

1.8：主机2个，主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480，采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

1.9：屏幕采用触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

二：窥视叶片手柄 技术规格要求

2.1：最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。

2.2：可以选配无线传输功能模块，用于无线连接图像处理工作站。

2.3：手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

2.4：照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。

2.5：手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

2.6：采用可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

★2.7：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

三： 硬管手柄 技术规格要求

3.1：配备给氧通道，可在插管的同时给氧。

3.2：可以选配无线传输功能模块，用于无线连接图像处理工作站。
★3.3：硬管前端部分采用记忆金属材料，可根据插管需要塑型，利于困难气道处理。

3.4：前端管芯塑型后60°以上热水受热即可在3秒钟内自动复原。

★3.5：采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°。
★3.6：硬管直径≤4.1mm，长度≥410mm。

四： 软管手柄 技术规格要求

4.1：可以选配无线传输功能模块，用于无线连接图像处理工作站。

★4.2：软管手柄可整体浸泡消毒，可低温等离子灭菌。

4.3：共计2条软管手柄：1条软管插入部外径≤3.6mm，无内置吸引通道，1条软管插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.4mm软管长度均≥60cm。

4.4：软管前端可弯曲角度向上≥130°，向下≥130°。

4.5：照明采用两个LED灯，亮度≥1000LUX，非光纤照明。

4.6：成像距离范围不小于2～50mm。

4.7：采用数字电子成像技术，视角≥90°。

4.8：软管无内置光纤，具备防跌落、可任意弯曲性能。

五：图像处理工作站技术规格要求

5.1、可通过接入网络实现添加好友、分享视频或图像文件、预约会诊功能
5.2、可通过无线或有线与内窥镜等设备连接，釆集患者图像信息，最多支持3路视频传输。

5.3、屏幕≥13英寸，内置蓄电池保证整机工作≥360min，显示分辨率≥1920×1080

5.4、具有图像保存和音视频录制功能，支持图像查看、 视频回放

★5.5、支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频 报告，查看、预览、打印病历报告

★5.6、可实现图像处理、在线学习、远程会诊和教学等多功能的工作站

★5.7、一体化设计，所有设置及显示都由中央触摸屏操作

八.激光治疗仪技术参数要求

用途：通过激光光束照射人体病变组织，达到减轻或消除痛病，改善局部血液循环，组织修复，快速消炎等作用。

1.激光类型CW激光二极管

★2.激光波长808nm

3.最大输出功率100VA

4.7寸液晶触屏显示器

5.设备具有点激光和表面激光两个治疗头

★6.点激光最大输出能亮150mJ，偏差范围±20%

★7.表面激光最大输出能亮密度19mJ/㎠，偏差范围±20%

8.表面积广照射面积50㎠

9.激光等级3B

★10.终端输出激光能亮不稳定度St：优于±5%

★11.终端输出激光能亮复现性Rp：优于±5%

★12.激光频率范围：1-99999Hz

★13.不少于40个治疗处方

14.机器可以进行软件升级。

★15.主机有设备保护功能，10分钟内没有操作主机会上锁。

16.设备配有操作台，方便固定。

九.射频控温热凝器技术参数要求

★1、CFDAⅢ类产品，国产知名品牌。具有CE证书。

2、射频控温热凝器（国械注准三类注册证），临床适用范围：用于原发性三叉神经痛和脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛）

★3、射频热凝电极套管针，（一次性医用耗材单独三类注册证）。

二、性能指标及技术参数：

1、电阻抗模式: 优于人体生物阻抗特性的0-2999欧姆宽频数据显示范围；

2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能；

（1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V，精度0.1V；

（2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-8.00mA，精度0.1mA。

★3、射频治疗模式：具有单路应用模式，保证治疗的安全。连续射频模式：温度范围: 30℃-95℃；

★ 4、脉冲射频模式：（1）高温脉冲射频温度：30-95℃，（2）脉冲射频电压：20-70V，（3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms（以注册证为准）。

5、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.1-3ms。

6、测温范围：20℃-105℃

7、连续射频时间设定0-10min; 脉冲射频时间设定0-30min

8、射频输出功率：50W（以注册证为准）

9、工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式

10、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ

产品性能：

1、全触摸屏模式：8寸全触摸屏操控，简便直观，界面简洁、切换自如，配合飞梭旋钮操作更加方便快捷

2、工作显示界面：具有数字式、图示式两种

3、负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。

4、参数储存功能：可存储5组常用电刺激和射频参数

5、有术前测试狗测试功能：测试狗可以对主机测试，检测主机状态是否良好，提前避免术中故障。

6、人工智能模式：设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组，方便操作。

7、系统自设安全测试程序，自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。

8、射频控温软件V1.0，软件证书一套。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。

9、工作过程中温度可直接调节，无需停机。

10、自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定射频模式下各个温度所需要的各个时间，启动后自动工作直到完成全部温度和时间后自动停止。

四、手术射频电极技术要求：

1、手术电极能接受高温高压消毒灭菌方式

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

采购编号 ：

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

________年______月_____日

- 目    录

一、投标书及开标一览表

二、授权委托书

三、投标报价明细表

四、报标货物简要说明一览表

五、技术要求偏离表

六、服务承诺书

七、售后服务和优惠承诺

八、资格声明

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、监狱企业证明文件(如有)

十二、供应商资格证明材料

十三、其他资料(供应商认为有必要提交的其它材料)

十四、反商业贿赂承诺书

十五、履约承诺书

一、投标书及开标一览表

（一）投标书

致：

1、在研究了                 项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，我单位经研究愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供供货、安装、调试及验收等全部工作内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按期、按质、按量完成本项目系统供货及安装调试，达到合同规定的要求。

4、我们同意在从规定的开标之日起90日历天的投标有期内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行我单位的全部责任。

7、我们同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，理解你单位不一定接受最低报价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

8、我们同意按照规定缴纳招标代理服务费。

9、其他补充说明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：         年        月           日

- 开标一览表

投标单位名称：

采购编号：                                                   单位：  元/人民币

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 交货及安装期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

3、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：         年        月           日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系           （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                  （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                      （招标单位）的              （项目），采购编号为                 号的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，本授权书于	   年    月    日签字生效，特此证明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：         年        月           日

注：后附法定代表人及被授权人身份证复印件（加盖单位公章）

三、投标报价明细表

项目编号：                                            货币单位：元

| 序号 | 项目内容 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

供应商代表签字：

供应商：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

四、 报标货物简要说明一览表

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及 主要技术参数 | 单位及数量 | 主要性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

供应商：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

五、 技术要求偏离表

投标单位名称：                                     采购编号：                      号

| 序号 | 《招标文件》要求条款 | 投标文件条款 | 偏差描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：⑴、“技术要求偏离表”应详细注明与《招标文件》中各项要求有何不同，并在偏差描述列说明其符合性（正偏离、负偏离或无偏离）。投标单位应分项目填制本表，页数不够时请自行复印或按格式添加。

⑵、如投标条款与《招标文件》中要求一致，仍需在本表填列“与《招标文件》所有条款要求一致”字样，并加盖公章。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

六、服务承诺书

致： 承诺内容： 注： 1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量的响应时间、解决问题时间、联系方式。 2、质量保证措施。 3、服务承诺。 4、投标单位认为需要说明的其它服务计划。 必须实质上满足“采购内容”中的要求，供应商可提出额外的承诺。 供应商（盖单位公章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

七、售后服务和优惠承诺

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

2、提供货物制造商在省内有完整的售后服务网络（有授权维修站点）提供售后分支服务机构准确联系地址、联系方式。

3、质保期维修可以是上门维修或送修方式， 若为送修方式，中标方应提供报修后   小时内上门取货送修服务。

4、维修技术人员情况：

5、该项目所提供的其他免费物品或服务（含首保）。

6、收费项目的收费标准及主要零配件价格的优惠。

7、中标人提供的货物要有售后服务卡，内容包括公司名称、负责人、供货时间、公司电话、售后投诉电话。

8、明确对采购单位人员培训方案

9、进口产品须提供中文使用说明书

10、其他服务承诺

...

供应商（ 盖章）：

法定代表人（ 或授权委托人） 签字或盖章：

地址：

日期：

注：

- 各投标单位应按要求详细制定出所列条款。

- 2.“售后服务措施”应由法定代表人或供应商授权代表签字（或盖章），并加盖单位公章。

八、资格声明函

致：

我单位愿意对                                                               项目进行投标。

投标文件中所有关于投标供应商资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。

特此声明！

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

九、中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称）的(项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称）,属于(工业)行业；制造商为(企业名称），从业人员     人,营业收入为      万元，资产总额为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(     )行业；制造商为(企业名称）,从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期:

注译：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。

3、属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

十一、监狱企业证明文件(如有)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在标文件中附扫描件。

提醒：如果供应商不是监狱企业单位，则不需要提供《监狱企业证明文件》

十二、供应商资格证明材料

注：包括招标文件供应商资格要求和评标办法中所有涉及到的复印件及供应商的商业信誉和财会制度的相关证明材料等但不仅限于此内容。

十三、其他资料

技术参数中提供证明材料、认证及要求的其他证明材料的复印件，需在投标文件中提供；

（但不限于此内容）

十四、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

十五、      （项目编号）    履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解标的，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日