潢川县传流店乡卫生院2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金采购项目（3包）

招标文件

采购编号：潢财公开招标-2025-9

采   购   人：潢川县传流店乡卫生院

招标代理机构：法正项目管理集团有限公司

日        期：二〇二五年五月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评标办法及评标标准	16

第四章 合同样本	22

第五章 采购内容及要求	24

第六章 投标文件格式	34

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“信阳市公共资源交易中心（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理CA数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭CA数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件(*.XYZF格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“信阳市公共资源交易网https://ggzyjy.xinyang.gov.cn”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人CA 印章。

六、投标文件份数

1、加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（供应商）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、供应商编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。

2、供应商编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在投标文件内。评委评审只需依法对投标文件进行评审，并以投标文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。

3、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人投标文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。中标企业认为投标文件中资料涉及商业秘密的，可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示。

4、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

5、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过50MB。

十、特别提醒

招标（响应）文件与此内容不符的，以此内容为准。

特别注意：

不见面开标签章环节，使用信安CA钥匙，如果出现签不上章的情况，请检查是否有：互诚通、云政数据证书助手，等驱动，安装这些会造成无法签章，请务必卸载！

供应商因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传加密电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系电话如下：

信阳市公共资源交易中心

地    址：信阳市羊山新区百花中路（市博物馆正对面）

电子交易系统技术支持电话：0376-6369677

# 第一章 招标公告

项目概况

潢川县传流店乡卫生院2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统获取招标文件，并于2025年6月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：潢财公开招标-2025-9

2、项目名称：潢川县传流店乡卫生院2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2095000.00元

最高限价：2095000.00元（其中一包：585000.00元、二包：579000.00元、三包：931000.00元）

- 采购需求：本次采购共3个包，具体内容为清单内所含货物的供应、安装、调试、售后等内容，技术参数具体以招标文件为准；

| 序号 | 包号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一包 | 全自动五分类血液细胞分析仪 | 1台 |
| 2 |  | 全自动凝血分析仪 | 1台 |
| 3 |  | 全自动尿液分析仪 | 1台 |
| 4 |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 |
| 5 |  | 肛肠治疗仪 | 1台 |
| 6 | 二包 | 药物导入治疗仪 | 1台 |
| 7 |  | 中药熏蒸机 | 1台 |
| 8 |  | 脑电仿生电刺激仪 | 1台 |
| 9 |  | 空气波压力治疗仪 | 1台 |
| 10 |  | 矫正镜 | 1台 |
| 11 |  | 温热电灸综合治疗仪 | 1台 |
| 12 |  | 冲击波治疗仪 | 1台 |
| 13 |  | 半导体激光治疗仪 | 1台 |
| 14 |  | 医用臭氧治疗仪 | 1台 |
| 15 |  | 排痰机 | 1台 |
| 16 | 三包 | 注射泵 | 1台 |
| 17 |  | 离心机 | 1台 |
| 18 |  | 电动手术床 | 1台 |
| 19 |  | 麻醉机 | 1台 |
| 20 |  | 心电监护仪 | 1台 |
| 21 |  | 腹腔镜 | 1套 |

5.1交货期：合同签订后60日历天

5.2质量要求：合格，符合国家相关质量验收标准

5.3质保期：一年

5.4供货地点：采购人指定地点

5.5资金来源：中央补助资金

6、合同履行期限：合同签订后60日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否只面向中小企业采购：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 1.1具有独立承担民事责任的能力（具有有效的营业执照）；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商须提供2022年度或2023年度经审计的财务审计报告，新成立企业不足一年的，可提供成立以来的基本户银行出具的资信证明）；

- 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明，格式自拟）；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供企业2024年1月以来任意2个月依法缴纳税收证明和依法缴纳社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明，格式自拟）。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第3款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（提供书面承诺书）。

三、获取招标文件

1.时间：2025年6月4日00时00分至2025年6月10日23时59分（北京时间）

2.地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统获取招标文件。

3.方式：3.1投标企业登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站进行交易主体注册。自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。供应商凭CA数字证书登录会员系统后下载招标文件(*.XYZF格式)，下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开。

3.2请供应商下载招标文件后及时关注系统业务菜单是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年6月25日9时30分（北京时间）。

2、地点：本项目为不见面开标项目，投标文件递交地点为《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）电子招投标平台会员系统指定位置。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年6月25日9时30分（北京时间）

2.地点：潢川县公共资源交易中心不见面开标室1室

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》上发布,招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.各供应商应在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用供应商CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
  2.本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
  3.供应商应当在投标截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。
  4.逾期解密或者没有准时在线签到参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。
  5.不见面开标服务的具体事宜，请查阅“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”网站首页—下载专区—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。
  特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

- 名  称：潢川县传流店乡卫生院

地  址：河南省潢川县传流店乡传店街

联系人：彭先生

联系方式：13839716689

2.采购代理机构信息

采购代理名称：法正项目管理集团有限公司

地  址：潢川县京九大道与潢光路交叉口京九公馆一期1003室

联系人：陈女士

联系方式：18538391699

3、项目联系方式

联系人：陈女士

联系方式：18538391699

4、监督单位：潢川县政府采购管理办公室

电 话：0376-5528602

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | - 名 称：潢川县传流店乡卫生院 地 址：河南省潢川县传流店乡传店街 联系人：彭先生 联系方式：13839716689 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理名称：法正项目管理集团有限公司 地 址：潢川县京九大道与潢光路交叉口京九公馆一期1003室 联系人：陈女士 联系方式：18538391699 |
| 3 | 项目名称 | 潢川县传流店乡卫生院2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金采购项目 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 资金来源 | 中央补助资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 采购内容 | 具体内容为清单内所含货物的供应、安装、调试、售后等内容 |
| 8 | 质量要求 | 合格，符合国家相关质量验收标准 |
| 9 | 交货期 | 合同签订后60日历天 |
| 10 | 质保期 | 一年 |
| 11 | 投标人资格要求 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 - 1.1具有独立承担民事责任的能力（具有有效的营业执照）； - 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商须提供2022年度或2023年度经审计的财务审计报告，新成立企业不足一年的，可提供成立以来的基本户银行出具的资信证明）； - 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明，格式自拟）； - 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供企业2024年1月以来任意2个月依法缴纳税收证明和依法缴纳社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）； - 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）； - 1.6法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明，格式自拟）。 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第3款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： 3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图； 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（提供书面承诺书）。 |
| 12 | 付款方式 | 中标后与采购人签订合同时另行商定 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 14 | 投标截止时间 | 2025 年 6 月 25 日 9 时30分 |
| 15 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 16 | 采购人澄清 的时间 | 提交投标文件截止时间15日前 |
| 17 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 18 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为其它所需要补充的内容 |
| 19 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 20 | 投标文件签字和盖章要求 | 1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。 |
| 21 | 投标文件份数及其他要求 | 加密电子版壹份（加密电子版投标文件须在投标截止时间前在信阳市公共资源电子交易平台中加密上传） |
| 22 | 投标文件递交 | 各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用供应商CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 加密电子投标文件逾期上传，采购人不予受理 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2025 年 6 月 25 日 9 时30分 开标地点：本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 供应商应当在投标截止时间前，使用供应商CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。 特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。 |
| 24 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：共5人组成，其中业主评委1人，评标专家4人。 评标专家确定方式：由采购人在监督部门监督下从河南省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 26 | 采购人预算价 | 采购预算总金额为：2095000.00元 其中：3包采购预算为：931000.00元 投标报价不得高于该包控制价，否则投标将被否决。 |
| 27 | 招标代理服务费 | 1.代理费收费约定： 本项目代理费由中标企业支付，供应商报价应当考虑该项目代理服务费。 2.本项目代理服务费不高于“豫招协〔2023〕002号”规定的收费标准收取，中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 3.收费标准： 预算金额的100万（含）以下部分费率为 1.7% ； 预算金额的100万以上－500万（含）部分费率为 1.2% 。 预算金额的500万以上－1000万（含）部分费率为 0.8% 。 |
| 28 | 履约保证金 | 无 |
| 其他补充内容 | 质疑 | 投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑,质疑时须提供设备生产厂家针对本项目直接或逐级的产品授权书。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。 |

## 1.总则

- 1.1项目概况

- 1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

- 1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5招标方式：见投标人须知前附表。

- 1.1.6预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

- 1.2资金来源和落实情况

- 1.2.1资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.2.2出资比例：见投标人须知前附表。

- 1.3采购内容、质量要求、交货期、质保期

- 1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

- 1.3.2质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.3.3交货期：见投标人须知前附表。

- 1.3.4质保期：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求

- 1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 评标办法及评标标准；

- 合同样本；

- 技术参数；

- 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间15天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

## 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表身份证明及授权委托书

三、资格审查资料

四、投标方案

五、投标一览表

六、投标人认为必要的其他材料

七、投标报价明细表

八、技术要求偏差表

九、售后服务承诺

十、其他相关承诺书及声明函

投标供应商、中标候选供应商或中标供应商不得提供虚假资料，否则将被取消投标资格、中标候选供应商资格或中标供应商资格。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效标处理。

3.2.3本项目的投标总报价以3.2.1条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6投标人负责国外生产的设备的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审

| 内容 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格= | 报价 | 报价 | 报价×（1-20%） | 报价×（1-20%） |

3.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3根据财库(2017)141号文件规定,在政府采活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式),并对声明的真实性负责。

3.3.4根据（财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知）财库〔1906〕90号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

3.3.5根据（财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）财库〔1904〕185号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

注：投标价格为含税价，应包含设备配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5、投标文件的制作：

3.5.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“信阳市公共资源交易中心”网站【下载专区】的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”。

（3）第六章“投标文件格式”中要求盖电子签章的地方，投标人均应按照要求盖电子签章。

（4）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（5）投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件制作手册”。

3.5.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“信阳市公共资源交易中心”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.5.5 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

  - 投标文件的上传

4.1.1 加密的电子响应文件应按照本章第 3.5.3 项要求制作并加密，未按要求加密的响应文件，采购人（“信阳市公共资源交易中心”系统）将拒绝接收。

4.1.2 电子响应文件递交的截止时间：见供应商须知前附表。

  - 投标文件的递交

4.2.1 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人只须递交加密电子投标文件，无须递交纸质版投标文件和未加密的电子投标文件。

4.2.2 投标人应在规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“信阳市公共资源交易中心”系统，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素， 未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“信阳市公共资源交易中心”系统）将拒绝接收。

4.2.3 加密电子投标文件逾期上传，采购人及代理机构不予受理。

4.2.4 在特殊情况下，采购人如果决定延后递交投标文件截止日期，至少应在原定的投标截止期前 2 天，将此决定通过“信阳市公共资源交易中心”系统发出。在此情况下，采购人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止日期。

  - 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

- 5. 开标

5.1开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）投标文件递交截止时间到，公布投标人名单；

（2）电子投标文件解密；

（3）电子唱标；

（4）开标结束。

5.3 开标异议

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

- 6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

- 7．合同授予

7.1 定标方式

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。

7.3签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 8.重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

- 9.纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

采购人的监督部门在采购过程中有履行全程监督的权力。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5质疑

供应商对评标结果有异议的，可向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑必须在国家相关法律、法规规定的时间内以书面形式递交。供应商应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。采购人或采购代理机构将按国家有关规定予以答复。

9.6投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向采购人纪检监察部门或政府采购部门投诉、必须实名举报。供应商应保证提出的投诉内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。监督机构将按国家有关规定予以答复。

9.7处罚

本次采购的采购人、供应商、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在采购、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

因中标人在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时中标人应赔偿由此给发包人所带来的一切损失。

10.需要补充的其它内容

10.1本采购文件解释权归采购人。

10.2落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形】。本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）等政府采购政策

10.3根据“信财购【2020】5号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》”要求禁止“将行业协会、商会颁发的企业资质证书、入围目录名单或奖项作为评审条件的（有特殊要求除外）。”规定供应商如提供上述证明材料，评标委员会可视为无效证明材料。

10.4其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

# 第三章  评标办法

# 1、初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 信用查询 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 2.1.2 | 形式 评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字或盖章 | 符合招标文件要求的签字、盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 投标报价不超过预算价（最高限价） |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |

- 2、详细评审

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2（1） | 商务标 40分 | 投标报价 （40分） | 超过采购预算价（最高限价）的投标报价采购人不予接受，按无效标处理. 说明：1、落实财库〔2020〕46号等文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的小微型企业应提供中小企业声明函，否则不予认可。 2投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（比控制价低30%的），评审专家应当要求其在合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×40 即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分； |
| 2.2（2） | 技术标 （40分） | 技术参数响应情况（40分） | 评标委员会根据供应商所投产品技术参数响应情况进行评审：此项满分40分，有一项不满足第五章采购内容及要求的扣2分，扣完为止。 备注：满足第五章采购内容及要求是指投标文件中技术参数等于或优于招标要求，否则为不满足。 |
| 2.2（3） | 综合标 （20分） | 实施方案 （0-10分） | 1、根据本项目的组织实施方案（包括投标产品生产、运输、保管、配送等）及切实可行的项目实施保障措施进行综合评审。 方案内容详尽的得5分；方案内容良好得3分；方案内容一般得1分；方案内容差得0.5分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 2、根据供应商的供货方案（包含设备供货、验货、安装调试、验收措施等情况）进行综合评审。 方案内容详尽的得5分；方案内容良好得3分；方案内容一般得1分；方案内容差得0.5分，未提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 （5分） | 根据供应商提供的售后服务方案（包含投标产品的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况、售后维护机构和人员配备、售后服务响应时间、服务范围、应急处理方案等情况）进行综合评审。 方案内容详尽的得5分；方案内容良好得3分；方案内容一般得1分；方案内容差得0.5分，未提供不得分。 |
|  |  | 交货期承诺 （3分） | 满足招标文件规定的前提下，交货期的前提下，交货期提前3-7天得1分，提前7天以上得3分 |
|  |  | 质保期承诺 （2分） | 在满足招标文件规定的质保期一年的情况下，每多增加一个月得1分，最多得2分。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务标：见评标办法前附表；

(2) 技术标：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

2.2.3 (1) 商务标评分标准：见评标办法前附表；

2.2.3 (2) 技术标评分标准：见评标办法前附表；

2.2.3 (3) 综合标评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 符合性审查

3.1.1 采购人或者采购代理机构对投标文件的资格进行评审，评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的 实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。评审通过后，评标专家按照专业类别仅对自己专业范围内容独立客观评审，不再对自己专业外的内容评审打分。采购人代表对综合标进行评审，采购人代表不参与其他部分的评审工作。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(4) 未按招标文件要求及投标文件格式签章的；

(5) 有采购人不能接受的条款的；

(6) 投标文件中投标内容与招标文件中的采购需求不一致的；

(7) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单 价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用

书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合 评估得分。

(1) 按本章第 2.2.3 (1) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.3 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3) 按本章第 2.2.3 (3) 目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、  对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄 清、说明或 补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，  并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审 得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

### 附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1.未通过第三章评标办法资格评审、形式评审、响应性评审的；

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；

4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

5.属于串（围）标行为的；

6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

7.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；

8．不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

本

（具体以实际签订为准）

采购人（招标人）：                                      （以下简称甲方）

投标人（供应商）：                                      （以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据竞争性磋商文件及其补充文件、中标方的响应文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：

三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后   日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足响应文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：

1.预付款：签订合同后7个工作日内支付合同总价的   %；

- 2.全部货物发货至安装地点15天内支付至合同总价的   %；

- 3.安装完成并验收合格支付至合同总价的   ；

4.余   %作为质量保证金，质保到期后一次性返还。

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）                          投标人（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）                   法定代表人或授权代理人：（签字）

地    址：                                          地    址：

开户银行：                                          开户银行：

账    号：                                          账    号：

电    话：                                          电    话：

年   月   日                                       年  月  日

- 合同融资注意事项：1）供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备

- 第五章 技术参数及要求

一、注射泵技

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。

2、一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

3、主要技术和性能要求：

3.1、安全要求：

3.1.1、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2、压力报警阈值4档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg。

3.1.3 、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.4、防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

3.2、精度要求：

3.2.1、速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3.2.3、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

3.3、基本要求：

3.3.1、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.3.2、自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

4、技术服务

4.1、技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡；

4.2、操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持。

5、售后服务及维修：

5.1、维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h；

二、离心机

1、用途：满足医药、血站，临床实验及生物化学实验室血清、血浆、尿素的定性分析。

2、仪器特点：

2.1、微机控制、触摸面板，数字显示。

2.2、变频电机，免维护，无碳粉污染。

2.3、自动平衡、故障自动诊断。

2.4、散热，空气过滤装置。

2.5、安全电子门锁，确保人身安全。

3、主机参数：

3.1最高转速：5000r/min

3.2最大相对离心力：4760xg

3.3最大容量：4×100ml

3.4转速精度：±20r/min

3.5电机：交流变频电机

三、电动手术床

一、产品材质及性能要求：

1、底座及两侧轨道均为304不锈钢，抗撞击、耐腐蚀、易清洗、永不生锈。

2、床垫采用进口人造革包裹，高密度记忆海绵一次成型，床垫保证病人均匀受力。防静电、防水、易清洗、消毒。

3、高品质电机，使用寿命长。

4、床台的升降、左右倾斜、前后倾斜，背部上下折，分别由单独的传动器独立控制操作，性能可靠稳定。

5、控制方式：手持式遥控器控制，方便快捷。

6、腿板为进口气弹簧控制，腿板为分腿式，可拆卸。

7、腰板可手动升降。

8、脚踏式刹车装置，方便手术台移位。

9、台面升降速度：上升6.5mm/s±20％，下降：11mm/s±20％。

10、台面工作至极限位置时（升降、前后倾），电机应能自动保护停止。

11、手术台工作时，其噪音应小于60dB。

12、手术台摆动量应符合：手术台纵向摆动量小于13mm，侧向摆动量小于7mm，横向摆动量小于6mm。

13、手术台在撑起滚动脚轮后，沿手术床纵向直线方向的起动力不大于200N。

二、技术规格：

台面长:2000±100mm,台面宽500±20mm

升降范围（650—950） ±50mm

台面左倾≥15°，台面右倾≥15°

台面前倾≥15°，台面后倾≥15°

头板上折≥45°，头板下折≥90°

背板上折≥60°，背板下折≥10°

腿板下折≥90°，腿板分叉≥180°

腰板升高：100±20mm

四、麻醉机

1、配置需求：麻醉系统：1台

2、技术规格：

2.1、工作条件及基本配件

2.1.1、工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%

2.1.2、电源：220V-240V，50/60Hz

2.1.3、标配一节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥120分钟（新电池）；

2.1.4、标配3个辅助电源接口

2.1.5、接口：1个LAN接口支持网络和软件升级, 1个 RS-232 接口，1 个视频信号接口，2个USB接口；可选配基于无线网卡的网路接口

2.1.6、机架：4个独立脚轮刹车，带工作台侧栏杆推车，可选配折叠辅助工作台，可选配3个抽屉

2.1.7、适合内窥镜手术模式：具备主机集成化工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

2.1.8、非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

2.1.9、 整机NMPA注册适用范围包含成人、小儿、新生儿患者类型

2.2、气源

2.2.1、标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

2.2.2、具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%

2.2.3、快速充氧范围25 - 75 L/min

2.3、流量计

2.3.1、双管机械流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min

2.3.2、具备辅助吸氧流量计

2.3.3、 可选配高流量给氧功能，流量范围 0-60 L/min

2.4、挥发罐

2.4.1、标配双麻醉罐位

2.4.2、可选配第三个麻醉罐位

2.4.3、标配一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，挥发罐通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿

2.4.4、可选配同品牌地氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌

2.5、呼吸回路

2.5.1、一体化集成回路，具有可观测的吸气呼气单向阀，机械气道压力表以及手动/机控切换开关

2.5.2、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)

2.5.3、二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要

2.5.4、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准

2.5.5、可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作

2.5.6、具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

2.5.7、可选配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

2.5.8、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

2.5.9、呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）

2.6、呼吸机

2.6.1、气动电控呼吸机，全中文操作和显示

2.6.2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV，可选配/升级PS模式、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式

2.6.3、可根据病人理想体重自动设置潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重

2.6.4、潮气量设置范围：10ml-1500ml

2.6.5、吸气压力设置范围：5-80 cmH2O

2.6.6、支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

2.6.7、呼吸频率：2-100次/分钟

2.6.8、吸呼比：4:1到1:10

2.6.9、压力限制范围：10-100 cmH2O

2.6.10、电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2-50 cmH2O

2.6.11、吸气暂停：OFF，5%-60%

2.6.12 、呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min

2.6.13、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

2.6.14 、具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动

2.7、数字和波形监测

2.7.1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

3.7.2、不小于12英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图

2.7.3、 电容触摸屏，支持手势操作

2.7.4、支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图

2.7.5、可选配3个或以上槽位插件槽，可直接热插拔插件

2.7.6、插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

2.7.7、可配备插件：AG麻醉气体模块、EtCO2，可单独选配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。

2.7.8、可选监测参数：呼吸频。

五、心电监护仪

1：整机要求：

1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、整机无风扇设计。

1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕具备170度宽视角设计技术。

1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

1.6、监护仪设计使用年限≥8年。

1.7、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度,脉搏和双通道体温参数监测，有创压力监测，呼气末CO2监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.4、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.5、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.6、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.7、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.8、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.9、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。

2.10、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.11、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。

2.12、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.3、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.4、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

3.5、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.6、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.7、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

六、腹腔镜

一、摄像主机与摄像头

1、★摄像系统主机可兼容三晶片全高清摄像头，具备全高清图像处理性能，能够输出1920*1080P动态图像，水平分辨线1000线；

2、摄像系统主机具有静态和动态图像采集（内置USB静态储存装置）；

3、★摄像系统主机内置USB输出接口，可直接通过USB移动储存设备储存静态图像和动态视频。

4、具备多种高清、标清信号输出接口，满足医院多显示器需求，信号输出包括：

5、HDTV信号：HD-SDI≥1个、DVI-D≥1个，最高分辨率可达1920*1080P；

6、SDTV 信号：复合视频信号S-Video；

7、主机具有隐藏操作面板设计，可有效避免医护人员误操作；打开隐藏面板可进行主机性能设置；

8、出厂预设4种工作模式，另可通过菜单，调节白平衡设置、曝光区域设置、图像清晰度设置等，进行客户自定义操作；

9、★制造商通过ISO13485质量体系认证，并可提供由欧盟认可的体系认证证书。

10、摄像头采用1/3英寸CMOS的三晶片的成像技术，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化的全高清成像；

11、★摄像头有效像素≥130万Pix；

12、摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管和软性纤维镜，包括但不限于10mm腹腔镜、5mm腹腔镜、宫腔镜、鼻窦镜、关节镜、电切镜、纤维膀胱镜和纤维输尿管软镜等；

13、摄像头具备3个遥控按钮，可操作拍照、录像和白平衡；

14、摄像头光学变焦倍率＞2；

15、摄像头电子放大倍率≥4；

16、具有光学聚焦以及光学变焦功能，并且在光学变焦过程中能够保持图像始终清晰（以注册证或者检验报告为准）；

二、LED冷光源含导光束

1、整机输入电源电压： AC 100～220V±10%，50/60HZ；

2、★设备类型：Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要；

3、灯泡输入功率≥135W；

4、冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值3mW/lm；

5、冷光源的输出总光通量应≥1400lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；

6、灯工作寿命≥20000小时，节约医院后续维护成本；

7、色温＞6600K，确保能最接近于自然光；

8、光输出最大中心照度≥3300000LX，确保照明充足；

9、可通过外部设备的串行控制接口控制LED光源的功能；

10、直径>4.5mmm，长度3m，可高温高压消毒。

三、监视高流速气腹机

1、 流速≥30升/分钟；

2、 采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥6英寸；

3、两种操作模式：具有气腹针模式和手术中模式；；

4、 双路安全检测功能及保障系统；

5、具有声光多种自动报警提示；

6、与摄像主机为同一制造商，以产品注册证为准。

四、腹腔镜镜头1条

1、直径10mm， 30度视野方向，视野角度80°，工作长度320mm。

2、大景深光学视管，有效景深3mm-190mm。

3、可进行高温高压、低温等离子、ETO灭菌。

4、高温高压灭菌次数≥500次。

5、与摄像主机为同一制造商，以产品注册证为准。

五、监视器

1、27寸或以上高清医用LCD监视器；

2、支持1920*1080P全高清显示；

3、具有DVI、SDI、VGA、RGB等多种高清接口，可满足不同摄像主机需求；

六、医用台车

1、国产医用台车一个；

2、简洁美观，经久耐用，易于清洁。

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

采购编号 ：

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或被授权人（电子签字或盖章）：

________年______月_____日

# 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表身份证明及授权委托书

三、资格审查资料

四、投标方案

五、投标一览表

六、投标人认为必要的其他材料

七、投标报价明细表

八、技术要求偏差表

九、售后服务承诺

十、其他相关承诺书及声明函

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（采购人名称）

1.我方已仔细研究了                        （项目名称）（     包）要求的全部内容，愿以人民币（大写）：            （¥：          元）的报价，合同履行期限：    ，并按上述招标文件规定的条件和要求履行合同规定的全部工作。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

2) 如果我们的响应文件被接受，将履行招标文件中规定的各项要求。

3) 我们同意按招标文件中的规定，本响应文件的有效期为投标截止之日起 60 日历天。如果成交，有效期延长至合同终止之日。

4) 我们愿提供招标文件中的要求的所有文件资料。

5）我们已经详细审核全部招标文件，包括修改、补充的文件和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃这方面有不明及误解的权利。

6）我们愿按照《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

7）与本招标有关的正式通讯地址：

地址：

邮政编码：

电话：

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

（二）投标函附录

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 项目名称及包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

3、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：         年        月           日

二、法定代表人身份证明及委托书

- （一）法定代表身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （单位电子签章）

年       月       日

法定代表人身份证扫描件

- （二）授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）（     包）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至磋商有效期期满。

代理人无转委托权。

供应商：                             （单位电子签章）

法定代表人：                        （电子签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                          （电子签名或盖章）

身份证号码：

年       月       日

委托代理人身份证扫描件

- 三、资格审查资料

- （一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 资格证明文件

（参照第二章投标人须知《投标人须知前附表》供应商资格要求）

四、投标方案

（投标人根据自身情况自行编制）

五、投标一览表

注： 以系统生成为准

六、投标人认为必要的其他材料

(投标供应商认为附的其他资料)

七、投标报价明细表

项目编号：                                            货币单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

供应商：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

八、技术要求偏差表

项目名称 ：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标技术要求 | 投标技术指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

- 投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

供应商：(单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年  月  日

九、售后服务承诺

（内容及格式由投标人自拟）

十、相关承诺书及声明函

（一）中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称）的(项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称）,属于(     )行业；制造商为(企业名称），从业人员     人,营业收入为      万元，资产总额为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(     )行业；制造商为(企业名称）,从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期:

注译：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。

3、属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

（二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

（三）监狱企业证明文件(如有)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小型和微型同等的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在标文件中附扫描件。

提醒：如果供应商不是监狱企业单位，则不需要提供《监狱企业证明文件》

- （四）资格承诺声明函

致(本项目采购单位)及 XXX 公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共 和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为                          注册地点为                                 ,  统一社会信用代码为                          ,  法定代表人(单位负责人)为                  ,  联系方式为

二、 我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事 处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等 行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责 任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台， 并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签名或盖章):

日期：      年   月    日

注： 1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

（五）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日